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1.-	OBJETO 

	El objeto de estas Bases Técnicas es definir las prescripciones técnicas que regirán en el suministro de gases de laboratorio y nitrógeno líquido que utiliza el Departamento de Seguridad.


2.-	ALCANCE

	El contrato consiste en el transporte, alquiler, mantenimiento y suministro de gases de laboratorio, de acuerdo con las necesidades del Departamento de Seguridad.

El suministro contemplará los siguientes productos: 

· Nitrógeno calidad 99,95%, botella tamaño 9,4 m3
· Nitrógeno calidad 99,999%, botella tamaño 9,4 m3
· Nitrógeno líquido para pequeño recipiente (40 l)
· Helio calidad 99,999% botella tamaño 9,1 m3

	Los envases suministrados deberán cumplir las normas vigentes en el Sector y justificar, mediante acreditación, haber pasado las pruebas técnicas establecidas en la reglamentación en cuanto a homologación y seguridad.

Además, se considerarán también los conceptos de:

· Servicio de transporte y entrega botella (incluida la cuota ADR)
· Servicio de transporte y trasvase recipiente 40 l (incluida la cuota ADR)
· Alquiler de botellas mensual
· Servicio de mantenimiento preventivo de la instalación de distribución de gases


2.1. Características de los productos

Nitrógeno puro:

Pureza: ≥99,999%
Capacidad del envase: 9,4 m3 (presión = 200 bares)
Impurezas máximas:

· H2O ≤ 3 ppm-mol
· O2 ≤ 2 ppm-mol
· CnHm ≤ 0,5 ppm-mol






Nitrógeno industrial:

Pureza: ≥99,8%
Capacidad del envase: 9,4 m3 (presión = 200 bares)
Impurezas máximas:

· H2O ≤ 40 ppm-mol
· O2 ≤ 100 ppm-mol


Nitrógeno líquido:

Pureza: ≥99,999%
Capacidad del envase: 40 l
Impurezas máximas:

· H2O ≤ 3 ppm-mol
· O2 ≤ 2 ppm-mol

Helio puro:

Pureza: ≥99,999%
Capacidad del envase: 9,1 m3 (presión = 200 bares)
Impurezas máximas:

· H2O ≤ 3 ppm-mol
· O2 ≤ 2 ppm-mol
· CnHm ≤ 0,5 ppm-mol

	



2.2. Condiciones de suministro

	Actualmente, la instalación centralizada se compone de un local donde se ubican las botellas de gases con las centrales de regulación. Dichas centrales suministran los gases a los puntos terminales de los laboratorios a través de unas tuberías que recorren el edificio.

	Todos los suministros deberán ser entregados en las dependencias de la Central de la Ertzaintza en Erandio (Bizkaia).






	El suministro de gases de laboratorio contemplará la carga, transporte, seguros y descarga de los mismos en las dependencias indicadas. Los envases serán habitualmente de 50 l.

	Las botellas irán equipadas con un sistema de apertura rápida de seguridad por palanca o similar (o dispositivo de cuarto de vuelta), e indicador de presión integrados en la botella, para facilitar la comprobación de su estado. Quedan excluidas las botellas de válvula con cierre de aguja o asiento cónico y apertura proporcional. Tendrán válvula con limitador de caudal y anti-retorno.

	La etiqueta que acompañe a cada botella contendrá información sobre el cumplimiento de las especificaciones de calidad del producto (pureza, impurezas máximas), número de lote, fecha de caducidad y consejos de utilización.

	El suministro de cualquiera de los productos incluidos se realizará en un plazo no superior a 48 horas después de la recepción del pedido formulado por la Administración, teniendo en cuenta días laborables. Cualquier plazo superior deberá ser debidamente justificado.

	Una vez recibido el suministro, la Administración verificará su contenido, para comprobar eventuales defectos y/o faltas en los productos. En caso de que existiese algún defecto y/o falta, la Administración comunicará al contratista, por escrito, este hecho, para que el contratista retire la mercancía a su costa en un plazo no superior a 48 horas, teniendo en cuenta días laborables. El suministro corregido se realizará en las mismas condiciones que cualquier suministro contemplado en estas Bases Técnicas.


2.3. Plataforma informática de gestión

	El contratista dispondrá de una plataforma informática vía web de gestión del suministro de los gases a disposición de la Administración, para permitir la realización de pedidos, conocer las existencias, consumos, alquileres y facturas, entre otras funcionalidades. 

	El contratista dispondrá de asesoramiento técnico y de la formación que sea necesaria durante la vigencia del contrato, al personal designado por el Gobierno Vasco, incluyendo información sobre actualizaciones.

	El contratista deberá alimentar la plataforma y gestionarla de manera permanente: suministros realizados, stock, facturas, reporte de incidencias y planes de mantenimiento preventivo.

	El contratista deberá realizar, al inicio del contrato, sin coste para la Administración, un curso de formación en la plataforma de gestión al coordinador de la Administración y un curso de formación sobre el manejo de gases y las instalaciones asociadas al personal de los laboratorios. 


2.4. Mantenimiento de la instalación 

	Se contempla un mantenimiento preventivo anual de la instalación de suministro de gases de laboratorio. Esta instalación está compuesta por los siguientes elementos:

· 3 centrales de regulación semiautomática, con 4, 8 y 4 botellas cada una
· Canalización hasta los laboratorios
· Tomas de regulación

	Para el mantenimiento preventivo y legal de estas instalaciones, se tendrán en cuanta las disposiciones legales vigentes relacionadas con esta materia, tales como el Reglamento de Productos Químicos, instrucciones Técnicas Complementarias, reglamento de Aparatos a Presión, etc.

	El mantenimiento preventivo incluirá:

· El inventario de las instalaciones existentes. Dispondrá el contratista del inventario inicial y de los planos de trazado de las mismas.
· La actualización de nuevas implantaciones.
· La programación anual de las revisiones previstas y obligatorias, tanto normativas como preventivas. La fecha de las revisiones se planificará con el coordinador de la Administración.
· La revisión de todas las instalaciones de gases, incluyendo como mínimo la inspección de las instalaciones de gases, la revisión de todas las canalizaciones, equipos de almacenamiento, equipos de regulación y puntos terminales. Las tareas mínimas a realizar son:
+ Revisión de las baterías de botellas, botellas, válvulas, tuberías, centrales y manómetros.
+ Control de estanqueidad de todas las instalaciones de gases.
+ Verificación de la correcta identificación de las centrales, tomas y canalización.
+ Cambio sistemático de pequeñas piezas sujetas a desgaste como juntas flexibles si están defectuosas. 
· La redacción de los correspondientes partes de trabajo, con indicación de las acciones correctivas que se demanden o deriven de las anteriores.

	El mantenimiento consistirá como mínimo en una revisión anual, después de la cual se emitirá un informe con la propuesta de medidas correctivas si fuesen necesarias.

	El contratista dispondrá de servicio técnico con atención de 8 a 18 h los días laborables, con una capacidad de respuesta ante emergencias de menos de 4 h.






	Asimismo, al inicio del contrato, el contratista elaborará un informe del estado de las instalaciones, tanto desde el punto de vista técnico como legal, señalando las deficiencias observadas. La reparación de estas deficiencias se realizará a criterio exclusivo de la Administración. Lo no reflejado en este informe y correspondiente a las instalaciones objeto de esta licitación, será aceptado tácitamente por el contratista como correcto.

	Los licitadores definirán en su oferta el contenido y mecánica de actuaciones en este campo o sistema operativo a desarrollar, tanto desde el punto de vista de tareas como de documentación necesaria para llevarlas a cabo


2.5. Gestión medioambiental

	El contratista adoptará medidas preventivas de gestión medioambiental, en lo relativo a evitar vertidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de residuos. Establecerá las medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación medioambiental vigente. Implantará una buena gestión medioambiental con prácticas como:

· Limpieza y retirada final de envases, embalajes y todo tipo de residuos generados.
· Almacenamiento y manejo adecuado de las mercancías.
· Prevención de fugas.
· Restauración del entorno alterado.


3.-	METODOLOGÍA 

	Las ofertas técnicas deberán recoger claramente la metodología propuesta de gestión y organización de los suministros, debiendo ser coherente con lo requerido en estas Bases Técnicas.

	El proceso de suministro comenzará por el pedido que realice la Administración al contratista, vía plataforma web, correo electrónico o teléfono. A partir de ese momento comenzará a contar el plazo de entrega que no podrá superar el exigido (48 h en días laborables). El contratista informará con 2 h de antelación a la persona coordinadora de la Administración, de la hora de llegada del suministro. Cuando se persone el transportista con el suministro, preguntará por la persona coordinadora y cuando ésta lo autorice, se dirigirá a la sala de botellas donde se realizará la colocación de las nuevas botellas y la retirada de las consumidas en el caso de que sea una sustitución. Se adjuntará albarán con los datos de los productos entregados, que será firmado por la persona coordinadora.

	El albarán numerado recogerá: descripción de los artículos y código, cantidades de cada artículo, fecha de entrega y certificados de calidad.



	El contratista suministrará las instrucciones de seguridad que la Administración deberá tener en cuenta para la manipulación de los gases suministrados.

	El contratista garantizará el suministro de gases de laboratorio, disponiendo de un stock en sus almacenes adecuado a las necesidades del Departamento de Seguridad.

	El Departamento de Seguridad, por medio de los responsables de Mantenimiento, ejercerá las labores de control e inspección que considere necesarias, para garantizar el cumplimiento del contrato.


4.-	MEDIOS PERSONALES 

Para la realización de los trabajos que son objeto de este expediente, los medios personales que el contratista destinará al contrato realizarán las siguientes funciones:

1.-	El Responsable técnico directo del contrato coordinará todos los medios personales asignados al contrato, ejercerá la dirección técnica del presente contrato y prestará el asesoramiento técnico y legal sobre los suministros a realizar. Preparará toda la documentación técnica y administrativa que genere el contrato. 

3.-  Mano de obra directa
	Los operarios adscritos al contrato desarrollarán todas las tareas de suministro y mantenimiento que demandan las instalaciones objeto de este contrato. Cumplirán la planificación y programación de los suministros y estarán bajo el mando y la supervisión del Responsable Técnico.

El personal adscrito al contrato cumplirá el calendario autonómico.


5.-	NORMATIVA TÉCNICA

El suministro de gases de laboratorio cumplirá con la siguiente normativa técnica:

· R.D. 2060/2008, Reglamento de equipos a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
· R.D. 1388/2011, de disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos a presión transportables.
· R.D. 709/2015, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los aparatos a presión.

· R.D. 108/2016, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los recipientes a presión simples.
· ITC-MIE, AP10, Depósitos Criogénicos (O. del BOE 18/11/1983) y (O. del BOE 20/6/1987).
· R.D. 656/2017, Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

	Además, los productos suministrados deberán ser conformes a las Directivas Europeas y demás normativa que les sea de aplicación.

	El contratista queda igualmente obligado al más estricto cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la normativa vigente de seguridad y salud. A tal efecto, nombrará un responsable directo en esta materia, que podrá ser el propio del contrato.

	El contratista dispondrá de los medios necesarios para poder realizar y asegurar la correcta gestión de los residuos generados en el desarrollo de los trabajos contemplados en este contrato de acuerdo con la normativa vigente.


6.-	AUTORIZACIÓN DE ACCESO

	Todo el personal de los contratistas deberá cumplir con los requisitos de acceso a la Central de Erandio que determina el Departamento de Seguridad.

	El personal referido deberá estar debidamente uniformado de modo que se identifique claramente la empresa a la que representa.
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						Erandio, 22 de mayo de 2020







						Fdo.: Arrate Bereziartua
						Técnica de Oficina Técnica
						Área Instalaciones y Seguridad
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