[image: ]


































[image: ]

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS “INSTALACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS Y DE CALIDAD, Y REALIZACIÓN DE AFOROS DIRECTOS” URA/030A/2022

INTRODUCCIÓN
La Comunidad Autónoma del País Vasco cuenta con una amplia red de puntos de observación hidrometeorológica y de calidad del agua gestionada por diferentes organismos y, en general, con una trayectoria prolongada en el tiempo.
Esta red hidrometeorológica y de calidad de la CAPV está compuesta por puntos de control automático, semiautomático y manual, pertenecientes mayoritariamente a Gobierno Vasco a través de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (DAEM) y de la Agencia Vasca del Agua (URA), y a Diputaciones Forales, además de a otros organismos implicados en la gestión y explotación de los recursos hídricos.
A partir de diversas infraestructuras, URA recibe gran parte de la información generada por la amplia red de estaciones hidrometeorológicas y de calidad, y articula la integración de dicha información con diferentes propósitos, entre los que destaca con carácter prioritario el Sistema de Ayuda a la Decisión ante el Riesgo de Inundaciones/Uholdeen Aurreikuspen Ta Erabakitzeko (UHATE).

OBJETO DEL PLIEGO
El objeto de este pliego es definir las prescripciones técnicas particulares que, junto con los requisitos establecidos por la ley de contratación de las administraciones públicas en vigor, regirán el concurso de "INSTALACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS Y DE CALIDAD, Y REALIZACIÓN DE AFOROS DIRECTOS" y definir los criterios y la metodología de ejecución, así como el contenido mínimo y los requisitos de entrega de documentación.

OBJETO DE LOS TRABAJOS
Para que la información generada en cada estación tenga un nivel de calidad adecuado, resulta necesario poner los medios correspondientes para que los elementos que componen las estaciones de control estén en perfecto estado de conservación y mantenimiento, lo que obliga a realizar numerosas visitas e intervenciones. Estos puntos de control pueden sufrir desperfectos por rayos, sobreintensidades, actos vandálicos, desgaste de sus componentes, etc. Por lo tanto, el presente contrato contempla el mantenimiento de todos los puntos de control gestionados por URA y otros puntos que se instalen durante este contrato.
Además del mantenimiento, es necesario realizar una correcta explotación de la información generada en los diferentes puntos de control. Esto supondrá descargar los datos directamente del datalogger y analizar exhaustivamente dichas series temporales para verificar su validez, completar el registro y proceder a su ajuste.
Asimismo, la Agencia Vasca del Agua-URA prevé completar la red hidrometeorológica y de calidad existente instalando nuevos puntos de control en los tramos de río o embalse donde se denota algún tipo de carencia de información hidrológica o de calidad.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Estos nuevos puntos servirán, en su mayoría, para monitorizar las “Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación”, en adelante ARPSIs, identificadas en el proceso de implantación de la Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Con carácter general, dichos puntos de control serán automáticos y enviarán la información hidrológica en tiempo real, resultando de gran ayuda a la hora de generar los diferentes avisos por riesgo de inundación y proceder a la vigilancia en los episodios de avenidas. Asimismo, se podrán utilizar para verificar y calibrar los modelos hidrológicos y las herramientas de simulación de los que dispone URA.
Por último, este contrato incluye la realización de aforos para correlacionar el nivel del río en un punto de control con el caudal circulante, así como aforos en otros puntos de la red donde pueda ser de utilidad conocer el caudal en algún momento concreto (avenidas, estiajes, etc.) o para verificar y/o ajustar las curvas de gasto de las estaciones de aforo existentes en la red hidrometeorológica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
La asistencia técnica objeto de contrato consta de 5 partes claramente diferenciadas:
4.1. Mantenimiento
4.2. Explotación
4.3. Realización de aforos
4.4. Instalación de nuevos puntos de control
4.5. Entrega de los trabajos

4.1. Mantenimiento
En función de la estación a mantener, las tareas de mantenimiento se realizarán con una cadencia diferente, generalmente una visita al mes o al trimestre.
El mantenimiento incluirá, al menos, los siguientes puntos:
· Visita de control de funcionamiento. 
· Durante cada visita deberá redactarse una serie de partes con el objeto de explicar cualquier información de interés sobre el funcionamiento de la estación. Los partes generados se incorporarán a la base de datos que se describe en el apartado 4.5. de entrega de los trabajos. 
Adicionalmente, se redactarán informes periódicos recopilatorios. La	cadencia será inicialmente trimestral.
· Asimismo se recogerá detalladamente cualquier información relevante para el consiguiente proceso de depuración y validación de datos, tanto de tipo hidrológico como hidroquímico.
· Corrección de posibles desfases en las mediciones de la instrumentación hidrológica y/o de calidad. 
· Reposición-reparación de instrumentación (hidrológica o de calidad) por mal funcionamiento o por sustitución programada.
· Limpieza básica interior de la caseta y de la instrumentación en cada punto de control (regleta, sensores hidrológicos, sensores de calidad, etc.), desbroce del terreno de la estación y retirada de pequeños brotes de vegetación o sedimentos. Cualquier otra tarea de limpieza exhaustiva (mochado de árboles, limpieza de acarreos, etc.) no es objeto de este contrato, pero deberá trasladarse a URA la necesidad de su realización para el correcto funcionamiento de la estación y registro de los datos.
· Comprobación visual del resto de la instrumentación de la estación (datalogger, transmisión, equipos de medida meteorológica, etc.). Ante cualquier incidente, la empresa comunicará a URA los desperfectos sin proceder inicialmente a su reparación.

Durante las visitas de mantenimiento se podrá solicitar la realización de tareas de instalación o reparación fuera de las rutinarias. Estas labores no están incluidas en el precio de las visitas de mantenimiento y se pagarán por horas de duración de la reparación:
· Duplicar la medida de nivel existente mediante la colocación de un nuevo sensor hidrológico.
· Reubicar la escala limnimétrica en otro punto más ideoneo.
· Colocar pates u otros elementos para facilitar el acceso al río.
· Reparar o sustituir diverso material en las casetas: iluminación, sustitución de manillas, movimiento de mobiliario...
· Reparar despesfectos por actos vandálicos: cerraduras, ventanas, puertas...
· Otras actuaciones similares en instalaciones existentes.

Los productos a instalar en dichas reparaciones serán proporcionados o pagados por la Agencia Vasca del Agua. La descripción de estas actuaciones se reflejarán en la base de datos, así como en los informes trimestrales.

Con una antelación mínima de 24 horas se podrá solicitar una visita de mantenimiento a una estación fuera del periodo de la ruta mensual en el caso de que se detecte un fallo en el funcionamiento de algún sensor hidrológico. Asimismo, en situaciones de urgencia determinadas y comunicadas por URA, asociadas a alertas hidrometeorológicas, la empresa contratada deberá realizar labores de mantenimiento, verificación y reparación de las estaciones necesarias, independientemente del día y la hora, cuando se constate que se aprecian defectos de funcionamiento.

A continuación se detalla el listado inicial de las estaciones en las que se realizará el mantenimiento según los términos definidos con anterioridad:

	RED SIH
	CÓDIGO EUSKALMET
	CÓDIGO SIH
	NOMBRE
(UBICACIÓN)
	TERRITORIO HISTÓRICO

	RC
	C032
	RC_IB16HM
	Areta
	Bizkaia

	RC
	C004
	RC_BU04HM
	Bakio
	Bizkaia

	RC
	C085
	RC_DE13H
	Eibar
	Gipuzkoa

	RC
	C0AA
	RC_ZA11HMC
	Etura
	Álava/Araba

	RC
	C005
	RC_BU03HM
	Gatika
	Bizkaia

	RC
	C083
	RC_BI08H
	Jaizubia
	Gipuzkoa

	RC
	C0B8
	RC_IB04H
	Larrañazubi
	Bizkaia

	RC
	C006
	RC_AR04H
	Markina
	Bizkaia

	RC
	C008
	RC_IB51H
	Zeanuri
	Bizkaia

	RC
	C056
	
	Alegria canal
	Álava/Araba

	RC
	C055
	RC_ZA12HM
	Ozaeta
	Álava/Araba

	RC
	C054
	RC_ZA15HM
	Otxandio
	Bizkaia

	RC
	C009
	RC_IB50HMC
	Galdakao
	Bizkaia

	RC
	C010
	
	Abetxuko-CHE
	Álava/Araba

	RC
	C012
	
	Zurbano-Alegria-CHE
	Álava/Araba

	RC
	C0AB
	
	Nanclares
	Álava/Araba

	UR
	
	RC_ZA78H
	Alegria-Argomaniz
	Álava/Araba

	UR
	
	RC_IB84H
	Gorostitza
	Bizkaia

	UR
	
	UR_DE15H
	Aramaio
	Álava/Araba

	UR
	
	UR_DE16H
	Aretxabaleta
	Gipuzkoa

	UR
	
	UR_DE14H
	Descarga
	Gipuzkoa

	UR
	
	UR_DE17H
	Oñati (regleta)
	Gipuzkoa

	UR
	
	UR_IB55H
	Zumelegi
	Bizkaia

	UR
	
	EA1
	Beheko erreka Ea
	Bizkaia

	UR
	
	EA2
	Ea presa
	Bizkaia

	UR
	
	R8
	Zuazo-Kuartango
	Álava/Araba

	UR
	
	R9
	Ollerias
	Álava/Araba




4.2. Explotación 
Las tareas de explotación incluirán, al menos, los siguientes puntos:
· Descarga mediante ordenador portátil de los datos de interés a efectos de este contrato registrados por el datalogger, sin eliminación de los mismos y siguiendo el protocolo marcado por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (DAEM).
· Depuración de los datos y validación de las series. En este proceso de depuración se tendrán en cuenta las series siguientes: las descargadas de los datalogger, las disponibles en el Sistema de Información Hidrológica de URA, las publicadas en Open Data Euskadi y las disponibles en otros repositorios de Confederaciones Hidrográficas o Diputaciones Forales, así como los partes tras la visita de control de funcionamiento mensuales o quincenales de la estación en cuestión. La validación final se realizará a partir de la aceptación conforme por parte de URA de los informes específicos generados en el proceso de depuración. La cadencia de esta tarea será aproximadamente mensual. Finalizado el proceso, se adecuarán las series resultantes al formato establecido por URA para su incorporación al Sistema de Información Hidrológica. Al existir en el sistema series brutas previas al periodo del contrato, se podrá extender esta tarea de depuración más allá del tiempo considerado. En estos casos, la depuración/validación se realizará conforme a la información existente.
· Los informes mencionados serán incorporados a la Base de Datos general. Adicionalmente, se redactarán informes periódicos recopilatorios. La cadencia será inicialmente trimestral.

4.3. Realización de aforos directos
Los aforos se realizarán mediante brazo y salmón, micromolinete, catamarán, torno con salmón u otros sistemas que se consideren oportunos en función de la entidad del cauce y del momento hidrológico. En general, los aforos se realizarán en la ubicación de los puntos de control de la red hidrometeorológica de URA seleccionando la zona más apropiada por calado, velocidad y régimen. Ocasionalmente, se podrá solicitar la medición en puntos de la red fluvial no coincidentes con dicha red de control. En el coste por aforo directo realizado estará incluido el desplazamiento, así como el informe correspondiente.
Para la realización de aforos mediante barco o catamarán, URA pondrá a disposición del contratista el catamarán modelo RioGrande equipado con el sonar RiverPro ADCP y el software Q-View para el control de calidad de los aforos. 
Con carácter general, los aforos se realizarán según rutas preestablecidas por URA, procurando que sean coincidentes con las visitas de mantenimiento a las instalaciones. No obstante, cuando el motivo de aforo, o el punto del mismo, obedezca a alguna de las causas mencionadas en el objeto, los desplazamientos serán específicos. Igualmente, podrán fijarse jornadas de aforo en un único punto de control cuando las condiciones hidrológicas previstas sean propicias para el correcto establecimiento de la curva de gasto correspondiente. En estos casos, se abonarán aquellos aforos válidos que contribuyan significativamente al mejor ajuste de dicha curva. Abundando en este carácter de excepcionalidad, durante episodios de inundación estas jornadas de aforo podrán ser requeridas fuera del horario laboral.
Los resultados de los aforos se plasmarán en informes que, además de describir detalladamente el procedimiento seguido, deberán justificar su validez. En este sentido, el informe deberá contener el contraste con la curva de gasto correspondiente al punto en cuestión, así como las consideraciones que se desprendan. Estos informes serán incorporados a la Base de Datos general. Adicionalmente, se redactarán informes periódicos recopilatorios. La cadencia será inicialmente trimestral.

4.4. Instalación de nuevos puntos de control
Con el objetivo de monitorizar las ARPSIs u otras áreas en las que se necesite un cocimiento más preciso de la hidrología, se pretende ampliar la red existente con nuevos puntos de control hidrológico. A priori, estos nuevos puntos de control serán automáticos y enviarán la información hidrológica en tiempo real, por lo que serán de gran ayuda a la hora de generar las diferentes alertas por riesgo de inundación. Se contempla también la posibilidad de implantar instalaciones de tipo semiautomático, es decir, sin transmisión en tiempo real. El registro de nivel de estas estaciones se utilizará para verificar y calibrar los modelos hidrológicos que utiliza URA. En ambos tipos de estaciones, se valorará la posibilidad de dotar la instalación con instrumentación para el control de la calidad química del agua.
De acuerdo con la política de colaboración mutua establecida con DAEM, la instalación de los nuevos puntos de control, en particular de los automáticos, implica la participación de ambos organismos. Concretamente, los elementos que guardan relación con el datalogger, las comunicaciones y, en su caso, con la instrumentación de variables meteorológicas serán responsabilidad de DAEM. En este sentido, los aspectos que se describen a continuación son aquellos que URA debe materializar y por lo tanto forman parte del presente contrato.
En la instalación de los nuevos puntos de control se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
· [bookmark: _GoBack]Asesoramiento a los técnicos de URA en la elección del diseño y equipamiento más adecuados del punto de control, una vez que se ha delimitado el tramo de río donde se desea instalar en punto de control hidrológico, incluyendo las visitas a la zona que sean necesarias y el informe correspondiente.
· Instalación de la instrumentación de control de nivel y, en su caso, de calidad. La instalación se compondrá de regleta, sensor piezorresistivo y/o radar u otros medidores de nivel, sonda multiparamétrica u otros medidores de la calidad del agua, armario de intemperie y, en su caso, caseta. URA suministrará los sensores, regletas y, en su caso, la caseta prefabricada. La empresa adjudicataria se hará cargo de las tareas que conlleve el montaje de esta instrumentación, incluido el cableado del armario y el propio armario, así como de la parte de obra civil y de material adicional que conlleve. Asimismo, en instalaciones semiautomáticas, URA se hará cargo del coste del correspondiente datalogger y del sistema de comunicación (generalmente tarjeta SIM 2G/3G/4G)
· Todas las partes metálicas se pintarán o se someterán a un tratamiento electrolítico adecuado, a fin de garantizar su inalterabilidad ante los agentes atmosféricos. Se cuidará especialmente el tratamiento de los materiales que se instalarán en zonas costeras y aguas agresivas. Los cables estarán preparados para soportar periodos prolongados de inmersión, acciones de roedores y agentes atmosféricos y químicos, garantizándose su operatividad. Igualmente algunas estaciones, baterías, etc., deberán instalarse en armarios que les protejan de inmersión durante al menos 24 horas.
· En la implantación de un punto de control, URA asumirá cualquier coste atribuido a obras de adecuación previa y específica del punto en cuestión, y no comparable con los elementos comunes al resto de las estaciones de la red.
· Cuando el nuevo punto de control conlleve comunicación en tiempo real, las conexiones y la puesta a punto de la instrumentación se realizará de forma coordinada con DAEM.
· Redacción de informe descriptivo del nuevo punto de control con todos los detalles relevantes de las instalaciones.

4.5. Entrega de los trabajos
La información generada en el desarrollo de las tareas descritas en los puntos precedentes deberá ser recopilada, estructurada y presentada según los dos mecanismos que se describen a continuación:
Base de Datos general con acceso vía web desde URA:
· Esta base de datos deberá ser desarrollada por el contratista y albergada en sus instalaciones. Tal como se ha ido adelantando en la descripción de las tareas objeto de esta asistencia técnica, su propósito es habilitar un medio en el que se vuelquen con carácter inmediato todos aquellos partes, aforos, datos relevantes e informes generados en el desarrollo de los trabajos.
· Antes de su implantación, el diseño y la estructura de la base de datos deberá contar con la aprobación de URA. Dicha implantación deberá realizarse, a más tardar, en el transcurso del primer mes desde la firma del contrato.
· El contenido básico de la base de datos deberá contemplar cada uno de los apartados en los que se ha estructurado la relación de tareas a ejecutar. Adicionalmente, contendrá aspectos complementarios como el inventario detallado de la instrumentación en operación en las estaciones, fecha de implantación, revisiones efectuadas, previsiones de mantenimiento/reposición, material en stock, etc.
· El volcado de cualquier información relevante en la base de datos irá acompañado de una comunicación mediante correo electrónico al Director de los trabajos.
· Asimismo, una vez que finalice el contrato, esta base de datos se trasladarará a URA en el formato acordado por el contratista y la dirección del contrato.
Informes periódicos:
· Con la periodicidad específica que se ha ido señalando en los puntos precedentes, se generarán informes recopilatorios de cada uno de los aspectos mencionados. Incluirán en un disco disco externo los textos en formatos word y pdf, así como las series de datos temporales en sus formatos correspondientes.
· La entrega de estos informes se realizará de forma presencial en la sede central de URA.
· Dado que las periodicidades que se han establecido son variables, se prevé que será necesaria al menos una reunión mensual para la presentación de resultados, validación de los trabajos de explotación, actualización de tareas programadas del tipo de periodicidad de visitas a estaciones, rutas a seguir, jornadas de aforos, previsiones de nuevas instalaciones, etc.

METODOLOGÍA
La propuesta metodológica que deberá presentar el adjudicatario contará, al menos, con los siguientes aspectos:

5.1. Mantenimiento de estaciones
· Plan de trabajo y desarrollo de los trabajos
· Enfoque técnico y metodológico de los trabajos de mantenimiento

5.2. Explotación de estaciones y series temporales
· Plan de trabajo y desarrollo de los trabajos
· Enfoque técnico y metodológico de las tareas de depuración y validación de series temporales

5.3. Realización de aforos directos
· Plan de trabajo y desarrollo de los trabajos
· Enfoque técnico y metodológico relativo a la realización de aforos directos en ríos

5.4. Instalación de nuevos puntos de control
· Plan de trabajo y desarrollo de los trabajos
· Enfoque técnico y metodológico de la instalación de nuevos puntos de control

5.5. Entrega de los trabajos

La metodología de ejecución del contrato deberá ser clara y detallada, así como recoger toda la propuesta y desarrollo de los trabajos por parte del contratista para poder evaluarlos correctamente.

OTRAS CONSIDERACIONES
En cualquier circunstancia, si una avería detectada ha sido producida por un mantenimiento o manipulación incorrecta, el coste del arreglo o sustitución correrá a cargo de la empresa adjudicataria.
La persona responsable del contrato por parte de la empresa adjudicataria deberá mostrar, cuando URA lo solicite, los cuadernos de incidencias, visitas realizadas, así como la lista de repuestos utilizados y/o existentes.
Las empresas que se presenten deberán disponer de material que facilite el acceso a las estaciones en todas las condiciones meteorológicas, así como el equipo necesario para realizar los aforos directos, a excepción del catamarán que será facilitado por URA o de los tornos y sus correspondientes salmones ubicados en las correspondientes estaciones.
Tanto los trabajos dentro del río como los trabajos en altura deberán realizarse con las medidas de seguridad oportunas.

7.- CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA Y NÚMERO DE UNIDADES

	Concepto
	Precio unitario
(sin IVA)
	IVA
(21%)
	Precio unitario
(con IVA)
	Nº
unidades

	Visita para mantenimiento de las instalaciones (1 ud estación)
	100,00 €
	21,00 €
	121,00 €
	350

	Depuración de series hidrológicas diezmiutales (1 ud estación por mes)
	100,00 €
	21,00 €
	121,00 €
	550

	Aforo directo (1 ud)
	200,00 €
	42,00 €
	242,00 €
	380

	Instalación nueva (1 ud)
	3500,00 €
	735,00 €
	4235,00 €
	2

	Actuaciones menores de instalación, arreglo y reposición en estaciones
(1 hora)
	200,00 €
	42,00 €
	242,00 €
	80



Nota 1: los precios de cada concepto incluyen todos los trabajos necesarios. Es decir, están incluidos las tareas de campo y de gabinete para generar la documentación necesaria a entregar.

Nota 2: los conceptos medidos mediante horas se tratan del cómputo de horas de trabajo en campo (sin tener en cuenta el tiempo de desplazamiento).

Orio k. 1 – 3 – 01010 Vitoria-Gasteiz
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