## Requisitos mínimos
Check list cumplimiento requisitos mínimos exp 2023/00411 Suministro de reactivos y materiales necesarios para la realización de determinaciones analíticas de proteínas en el laboratorio de la OSI Bilbao Basurto.
Lote 1 Proteínas especiales | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica, en la que se acredita el cumplimiento
REACTIVOS:
1. Curvas de calibración de 5-6 puntos.
2. Capacidad de disponer de al menos 20 reactivos cargados en el equipo.
3. Medición del exceso de antígeno realizada en la propia muestra.
Lote 2 Cadenas ligeras libres | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica, en la que se acredita el cumplimiento
REACTIVOS:
1. Curvas de calibración de 5-6 puntos.
2. Capacidad de disponer de al menos 20 reactivos cargados en el equipo.
3. Bandejas de Reactivos refrigeradas, que permitan una estabilidad a bordo superior a los 30 días.
4. Medición del exceso de antígeno realizada en la propia muestra.
5. Reactivos con anticuerpos anti-cadenas ligeras libres de tipo policlonal.
6. Rangos de dilución optimizados para cada ensayo.

## Requisitos mínimos cesiones
Check list cumplimiento requisitos mínimos cesiones exp 2023/00411 Suministro de reactivos y materiales necesarios para la realización de determinaciones analíticas de proteínas en el laboratorio de la OSI Bilbao Basurto.
Requisitos mínimos cesión Lote 1. Equipo analizador automático (1 ud. obligatoria y 1 ud. más, valorable) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, oferta o manual
Marca y modelo del equipo aportado en cesión (imprescindible aportar ficha técnica y manual de usuario)
1. La metodología solicitada para la realización de las pruebas del lote 1 será la Nefelometría.
2. Velocidad nominal de al menos 200 determinaciones/hora.
3. Disponibilidad de identificación positiva por código de barras de muestras, calibradores y controles.
4. Trabajo simultáneo con o sin identificación con código barras de las muestras.
5. Gestión informática de resultados conectada bidireccionalmente con el sistema informático del laboratorio (Gestlab).
6. Capacidad para trabajar con distintos tipos de contenedores de muestra: tubo primario o secundario.
7. Acceso aleatorio y con carga continua de muestras en el equipo.
8. Posibilidad de trabajar con diferentes tipos de muestra (suero, orina, líquidos biológicos, etc.).
9. Programación de muestras como rutinarias o urgentes.
Requisitos mínimos cesión Lote 2. Equipo analizador automático (1 ud.) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Página de la ficha técnica, oferta o manual
Marca y modelo del equipo aportado en cesión (imprescindible aportar ficha técnica y manual de usuario)
1. La metodología solicitada para la realización de las pruebas del Lote 2 será la Nefelometría o turbidimetría.
2. Velocidad nominal de al menos 100 determinaciones/hora.
3. Disponibilidad de identificación positiva por código de barras de muestras, calibradores y controles.
4. Trabajo simultáneo con o sin identificación con código barras de las muestras.
5. Gestión informática de resultados conectada bidireccionalmente con el sistema informático del laboratorio (Gestlab).
6. Capacidad para trabajar con distintos tipos de contenedores de muestra: tubo primario o secundario.
7. Acceso aleatorio y carga continua de muestras en el equipo.
8. Posibilidad de trabajar con diferentes tipos de muestra (suero, orina, líquidos biológicos, etc.).
9. Programación de muestras como rutinarias o urgentes.
10. Realización de diluciones automáticas hasta la obtención de un resultado final.

## Criterios juicio valor
Check list cumplimiento criterios juicio de valor exp 2023/00411 Suministro de reactivos y materiales necesarios para la realización de determinaciones analíticas de proteínas en el laboratorio de la OSI Bilbao Basurto.
Lote 1. Proteínas especiales | Puntos hasta | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica, en la que se acredita el cumplimiento
1. Velocidad de procesamiento de muestras del equipo | 6
2. Capacidad del muestreador | 2
3. Estabilidad de las calibraciones de las técnicas | 3
4. Mínimo mantenimiento del equipo por parte del usuario | 7
5. Reactivos con la menor cantidad posible de manipulación (reconstitución, destaponado, homogeneización, etc.) | 3
6. Dilución automática de todas las técnicas ofertadas | 3
7. Resultados de los Controles de calidad Externos | 6
8. Adaptación de la solución analítica ofertada al espacio físico del laboratorio | 5
9. Posibilidad de conexión a los sistemas preanalíticos del laboratorio | 2
10. Disponibillidad de soporte de decisión por software para interpretación de resultados clínicos | 3
11. Configurable y ampliable conforme a las necesidades de renovación tecnológicas futuras del laboratorio | 3
12. Aportación en cesión de 1 equipo analizador automático extra en este lote, haciendo un total de 2 equipos cedidos. | 7
Lote 2. Cadenas ligeras libres | Puntos hasta | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica, en la que se acredita el cumplimiento
1. Velocidad de procesamiento de muestras del equipo | 5
2. Estabilidad de las calibraciones de las técnicas | 7
3. Mínimo mantenimiento del equipo por parte del usuario | 7
4. Reactivos con la menor cantidad posible de manipulación (reconstitución, destaponado, homogeneización, etc.) | 5
5. Resultados de los Controles de calidad Externos | 10
6. Adaptación de la solución analítica ofertada al espacio físico del laboratorio | 7
7. Posibilidad de conexión a los sistemas preanalíticos del laboratorio | 2
8. Configurable y ampliable conforme a las necesidades de renovación tecnológicas futuras del laboratorio | 7