## Requisitos mínimos
Check list requisitos mínimos para el expediente 2023/01138 Suministro de equipamiento de uso clínico para la OSI Bilbao Basurto
1. 1. Lote 1: Básculas electrónicas. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
1.1. Art. 1 Báscula electrónica de columna con tallímetro, Clase de precisión III.
1.1.1. Pantalla LCD con dígitos claros y grandes.
1.1.2. Plataforma antideslizante.
1.1.3. Sistema de ruedas que facilite su transporte.
1.1.4. Capacidad 200 kg.
1.1.5. Divisiones: 100 gr ˂ 150 Kg ˃200 gr
1.1.6. Alimentación a red eléctrica.
1.1.7. Funciones: TARA, HOLD, BMI, cambio de unidad de peso.
1.1.8. Tallímetro con escala de medición de 60-200 cm y graduación 0.1 cm
1.1.9. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
1.1.10. Marcado CE como producto sanitario
1.1.11. Declaración CE de conformidad
1.2. Art. 2 Báscula electrónica de columna con tallímetro
1.2.1. Pantalla LCD con dígitos claros y grandes.
1.2.2. Plataforma antideslizante.
1.2.3. Sistema de ruedas que facilite su transporte.
1.2.4. Capacidad 200 kg.
1.2.5. Divisiones: 100 gr.
1.2.6. Alimentación a red eléctrica.
1.2.7. Funciones: TARA y fijación de peso.
1.2.8. Tallímetro telescópico incorporado con capacidad de 75 cm hasta 200 cm y divisiones de 0.5 cm.
1.2.9. Apagado automático.
1.2.10. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
1.2.11. Marcado CE como producto sanitario.
1.2.12. Declaración CE de conformidad.
1.3. Art. 3 Báscula electrónica Pesa bebes con tallímetro, clase de precisión III.
1.3.1. Bandeja extraíble.
1.3.2. Pantalla LCD con dígitos claros y grandes.
1.3.3. Tiempo de estabilización: 1-2 segundos.
1.3.4. Capacidad 20 kg.
1.3.5. Divisiones: 5 gr ˂ 10kg ˃10gr.
1.3.6. Funciones: TARA y fijación de peso.
1.3.7. Patas niveladoras.
1.3.8. Tallímetro incorporado, rango 30-85cm ± 5%
1.3.9. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
1.3.10. Marcado CE como producto sanitario.
1.3.11. Declaración CE de conformidad.
2. Lote 2: Armario cajones basculantes. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
2.1. Marco con cajetines frontales alineados al frente, que se abatan hacia afuera y se puedan sacar del armazón, adaptado a la anchura del cajetín de la fila inferior.
2.2. Fila inferior de 3 cajetines de plástico transparente, medidas: 22 cm alto X 16 cm fondo X 18.5 cm ancho ±5%.
2.3. Fila intermedia de 4 cajetines de plástico transparente, medidas: 19 cm alto X 14 cm fondo X 14 cm ancho ±5%.
2.4. Fila superior de 5 cajetines de plástico transparente, medidas: 15 cm alto X 10.5 cm fondo X 11 cm ancho ±5%
2.5. Fijación colgada a pared y montaje del mismo.
3. Lote 3: Carro portabolsas con pedal. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
3.1. Estructura de acero con revestimiento en Epoxy color gris.
3.2. Marco superior con inclinación hacia el usuario para una mayor ergonomía en el uso que facilite la colocación y retirada de la bolsa, así como el desecho del residuo.
3.3. Arco porta bolsas para bolsas de 60 cm de ancho.
3.4. Tapa de ABS con colores a elegir.
3.5. Sistema de fijación de bolsa que permita sujetarse a la estructura para que no se pierda.
3.6. Pedal para apertura de tapa.
3.7. Base de ABS.
3.8. 4 Ruedas giratorias de 80mm.
3.9. Paragolpes de polipropileno en las cuatro ruedas de 90mm de diámetro ±2%
3.10. Sin tornillos ni agujeros visibles.
4. Lote 4: Camilla de reconocimiento eléctrica dos secciones. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
4.1. Estructura acero con revestimiento Epoxi.
4.2. Medidas de 190 cm largo x 70 cm ancho (±2 cm).
4.3. Altura regulable eléctricamente mediante mando de pie, con un rango de 56 – 95 cm ±10%
4.4. Cabecero elevable mediante pistón a gas (70º a -15 º/-20 º).
4.5. Orificio para el rostro y tapa.
4.6. Sistema de rodadura central.
4.7. Ruedas de 75 mm escamoteables mediante pedales bilaterales, con sistema de fijación al suelo.
4.8. Soporte rollo de papel.
4.9. Tapizado en vinilo ignífugo, antimicrobiano y antibacteriano, alta resistencia a la abrasión, libre de látex.
4.10. Peso soportado mayor de 200 kg.
4.11. Colores a elegir por el Centro.
4.12. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
4.13. Marcado CE como producto sanitario.
4.14. Declaración CE de conformidad.
5. Lote 5: Carro de polímero para curas. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
5.1. Dos baldas de polímero ligero, cada una de ellas con reborde tipo cubeta de 7 cm como mínimo.
5.2. Con protección antibacteriana.
5.3. Medidas: 52 cm ancho x 80 cm largo x 100 cm alto ±5%
5.4. Capacidad de peso por balda 65 kg ±5%
5.5. Postes de varilla cromada.
5.6. Tirador para transporte integrado en la balda superior.
5.7. 4 ruedas antimarca de 100 mm ± 5.
5.8. Soporte para bolsa de basura.
5.9. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
5.10. Marcado CE como producto sanitario.
5.11. Declaración CE de conformidad.
6. Lote 6: Colchón viscolástico clase médica 86 x 200 cm. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
6.1. Art.1.Colchón viscolástico 86 X 200 CM
6.1.1. Características generales
6.1.1.1. Superficie para prevención de lesiones por presión.
6.1.1.2. Que se adapte al cuerpo con la propia temperatura corporal facilitando un reparto uniforme de la presión.
6.1.1.3. Transpirable, evitando la humedad y la aparición de ácaros y hongos.
6.1.1.4. Carga máxima 250 kg.
6.1.1.5. Antialérgico y libre de látex.
6.1.1.6. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
6.1.1.7. Marcado CE como producto sanitario.
6.1.1.8. Declaración CE de conformidad.
6.1.2. Bloque inferior:
6.1.2.1. Composición: Espuma de poliuretano.
6.1.2.2. Densidad: D- 33 Kg/m3 a 35 Kg/m3.
6.1.2.3. Resistencia de compresión: 3,6 kPa/m2.
6.1.2.4. Grosor: entre 90 y 100 mm.
6.1.3. Bloque superior:
6.1.3.1. Composición: Espuma viscoelástica.
6.1.3.2. Densidad: D- 50 Kg/m3 mínimo.
6.1.3.3. Resistencia de compresión: 2,2 kPa/m2
6.1.3.4. Grosor: entre 50 mm y 60 mm.
6.2. Art.2. Funda colchón poliuretano
6.2.1. Funda exterior bielástica no friccionante, que cubra la totalidad del colchón y con cremallera.
6.2.2. Cremallera con solapa que permita la apertura perimetral de al menos de 180º.
6.2.3. Costuras cosidas y soldadas con alta frecuencia.
6.2.4. Certificado Oeko-tex (normas en vigor respecto a medio ambiente), o equivalente.
6.2.5. Impermeabilidad: Norma NF G07-057, con prueba de la columna de agua ≥ 200cm.
6.2.6. Transpirabilidad: ASTM E96-66, ˃1250 g/m2 en 24 horas a 37,8º.
6.2.7. Resistencia al fuego: BS 7175 sección 3 crib 5.
6.2.8. Resistente a la rotura (Norma NF G 37-103 o equivalente) y al desgarro (Norma NF G 07-146 o equivalente)
6.2.9. Tratamientos: Antibacterias, hongos, antiácaros, antiestático.
6.2.10. Libre de látex.
6.2.11. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
6.2.12. Marcado CE como producto sanitario.
6.2.13. Declaración CE de conformidad.
7. Lote 7: Termómetro de galio. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
7.1. Termómetro analógico con carcasa de cristal.
7.2. Líquido medidor de aleación de galio.
7.3. Sensor medidor.
7.4. Escala de temperatura de 35.5 a 42 ºC.
7.5. Resolución de 0.1 ºC.
7.6. Precisión de medición +0.1/-0.15ºC.
7.7. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
7.8. Marcado CE como producto sanitario.
7.9. Declaración CE de conformidad.
8. Lote 8 Electrodo desechable de adulto para electrocardiograma con adaptador. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
8.1. Art.1.Electrodo desechable de adulto para electrocardiograma
8.1.1. Electrodo desechable con lengüeta, de tamaño pequeño y rectangular.
8.1.2. Gel sólido adhesivo biocompatible.
8.1.3. Libre de látex.
8.1.4. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
8.1.5. Marcado CE como producto sanitario.
8.1.6. Declaración CE de conformidad.
8.2. Art.2.Adaptador para electrodo de electrocardiograma
8.2.1. Adaptador reutilizable con forma de pinza cocodrilo, que conecte los cables de conexión banana a los electrodos de lengüeta.
8.2.2. Área de contacto en acero inoxidable.
8.2.3. libre de látex y PVC
8.2.4. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
8.2.5. Marcado CE como producto sanitario
8.2.6. Declaración CE de conformidad
9. Lote 9 Electrodo desechable de adulto para monitorización con adaptador. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
9.1. Art.1. Electrodo desechable de adulto para monitorización
9.1.1. Electrodo desechable con soporte de foam.
9.1.2. Gel sólido adhesivo biocompatible.
9.1.3. Corchete de acero inoxidable.
9.1.4. Libre de látex.
9.1.5. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
9.1.6. Marcado CE como producto sanitario.
9.1.7. Declaración CE de conformidad.
9.2. Art.2 Adaptador para electrodo de monitorización
9.2.1. Adaptador hembra reutilizable tipo clip, que conecte los cables de conexión banana a los electrodos con corchete.
9.2.2. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
9.2.3. Marcado CE como producto sanitario.
9.2.4. Declaración CE de conformidad.
10. Lote 10: Foco de led con pie rodante. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
10.1. Brazo flexible de al menos 85 cm de altura, regulable.
10.2. Cabezal Led con una potencia de 10W 14º.
10.3. 35.000 luxes a 50 cm.
10.4. Longitud del brazo mínimo 72 cm.
10.5. Base rodable de 8 kg ±1, estable y antivuelco.
10.6. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
10.7. Marcado CE como producto sanitario.
10.8. Declaración CE de conformidad.
11. Lote 11: Fonendoscopio doble campana. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
11.1. Art.1 Fonendoscopio de doble campana adulto.
11.1.1. Doble campana de acero inoxidable 35-47 mm ± 2 mm.
11.1.2. Campana y membrana con anillos siliconados.
11.1.3. Olivas suaves que no dañen el oído.
11.1.4. Longitud de 75 cm ± 3 cm.
11.1.5. Exento de látex.
11.1.6. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
11.1.7. Marcado CE como producto sanitario.
11.1.8. Declaración CE de conformidad.
11.2. Art.2 Fonendoscopio de doble campana pediátrico.
11.2.1. Doble campana de acero inoxidable 30-38 mm ± 2 mm.
11.2.2. Campana y membrana con anillos siliconados.
11.2.3. Olivas suaves que no dañen el oído.
11.2.4. Longitud de 75 cm ± 3 cm.
11.2.5. Exento de látex.
11.2.6. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
11.2.7. Marcado CE como producto sanitario.
11.2.8. Declaración CE de conformidad.
12. Lote 12: Refrigerador para farmacia cumpla norma din 58345. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
12.1. Art.1.Refrigerador para farmacia 82 ± 2cm altura
12.1.1. Frigorífico para medicamentos y/o vacunas que cumpla Norma DIN 58345 o equivalente.
12.1.2. Rango de temperatura regulable (+2º +8º).
12.1.3. Medidas exteriores: 82 ±2cm altura x 60 ±2cm anchura x 64 ±4cm profundidad
12.1.4. Puerta de cristal con doble cristal de seguridad.
12.1.5. Acabado exterior acero color blanco o inoxidable
12.1.6. Acabado interior ABS color blanco.
12.1.7. 3 estantes regulables con sistema antivuelco.
12.1.8. Luz interior led.
12.1.9. Puerta reversible con sistema de autocierre automático.
12.1.10. Cerradura con llave.
12.1.11. Dos ruedas traseras más dos patas regulables.
12.1.12. Descongelación automática.
12.1.13. Termostato de seguridad para evitar congelaciones
12.1.14. Alarma óptica y acústica para temperaturas altas/ bajas.
12.1.15. Alarma varias: puerta abierta, fallo sonda, fallo suministro eléctrico.
12.1.16. Batería externa + 12 h.
12.1.17. Posibilidad de conexión a un sistema externo de alarma.
12.1.18. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
12.1.19. Marcado CE como producto sanitario.
12.1.20. Declaración CE de conformidad.
12.2. Art.2.Refrigerador para farmacia 1.85 ±2 cm altura
12.2.1. Frigorífico para medicamentos y/o vacunas que cumpla Norma DIN 58345 o equivalente.
12.2.2. Rango de temperatura regulable (+2º +8º).
12.2.3. Medidas exteriores 1.85 ±2 cm altura x 62 ±2 cm anchura x 65 cm ±10 cm de profundidad.
12.2.4. Puerta de cristal con doble cristal de seguridad.
12.2.5. Acabado exterior acero color blanco o inoxidable
12.2.6. Acabado interior ABS color blanco.
12.2.7. 5 estantes regulables con sistema antivuelco.
12.2.8. Luz interior led.
12.2.9. Puerta reversible con sistema de autocierre automático.
12.2.10. Cerradura con llave.
12.2.11. Dos ruedas traseras más dos patas regulables.
12.2.12. Descongelación automática.
12.2.13. Termostato de seguridad para evitar congelaciones
12.2.14. Alarma óptica y acústica para temperaturas altas/ bajas.
12.2.15. Alarma varias: puerta abierta, fallo sonda, fallo suministro eléctrico.
12.2.16. Batería externa + 12 h.
12.2.17. Posibilidad de conexión a un sistema externo de alarma.
12.2.18. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
12.2.19. Marcado CE como producto sanitario.
12.2.20. Declaración CE de conformidad.
13. Lote 13: Funda termometría compatible con Welch Allyn. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
13.1. Funda desechable para la medición de la temperatura oral/axilar, compatible con el termómetro electrónico Sure Temp Plus de Welch Allyn.
13.2. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
13.3. Marcado CE como producto sanitario.
13.4. Declaración CE de conformidad.
Durante la vigencia del concurso, el adjudicatario entregará a coste cero los termómetros Sure Temp Plus necesarios para cubrir tanto las necesidades emergentes como la sustitución de equipos averiados, con una estimación anual de 15 unidades
14. Lote 14: Funda de termometría compatible con monitor Mindray. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
14.1. Funda desechable para la medición de la temperatura oral/axilar, compatible con el monitor de temperatura MIndray VS 900 y Mindray VS8.
14.2. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
14.3. Marcado CE como producto sanitario.
14.4. Declaración CE de conformidad.
15. Lote 15: Lámpara lupa led rodante. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
15.1. Estructura de acero con revestimiento Epoxi.
15.2. Foco orientable en todas las direcciones y graduable en altura.
15.3. Longitud de cada brazo 45 cm + 45 cm ±2 cm
15.4. Fuente de luz LED 80 HF 8w.
15.5. Lente de cristal 5 dioptrías y con un diámetro de 125 mm como mínimo.
15.6. Peana antivuelco con 5 ruedas giratorias, al menos 3 con freno.
15.7. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
15.8. Marcado CE como producto sanitario.
15.9. Declaración CE de conformidad.
16. Lote 16: Mampara de tres cuerpos con ruedas. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
16.1. Mampara de tres paneles con pie rodante transversal y bisagras con giro de 360 º para plegado
16.2. Estructura de aluminio anodizado.
16.3. Paneles de policarbonato traslúcidos.
16.4. Medidas de los paneles 45/50/45 cm, altura 165 cm.
16.5. Ruedas con freno, lavables y silenciosas.
16.6. Colores lisos a elegir por el centro.
17. Lote 17: Otoscopios y oftalmoscopios. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
17.1. Art.1 Oftalmoscopio portátil.
17.1.1. Mango y cabezal de dos piezas.
17.1.2. Iluminación LED.
17.1.3. Cinco diafragmas diferentes.
17.1.4. Mínimo 18 lentes de corrección de -20D a +20D.
17.1.5. Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado.
17.1.6. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
17.1.7. Marcado CE como producto sanitario.
17.1.8. Declaración CE de conformidad.
17.2. Art.2 Otoscopio portátil.
17.2.1. Mango y cabezal dos piezas.
17.2.2. Iluminación LED.
17.2.3. Ventana de visualización integrada, con giro lateral, con aumento de 3x como mínimo.
17.2.4. Clip de sujeción con interruptor de conexión y desconexión integrado.
17.2.5. Puerto insuflación para otoscopia neumática.
17.2.6. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
17.2.7. Marcado CE como producto sanitario.
17.2.8. Declaración CE de conformidad.
17.3. Art.3 Otoscopio y oftalmoscopio mural
17.3.1.1. Transformador de pared con capacidad para otoscopio y oftalmoscopio.
17.3.1.2. Mangos con cables en espiral.
17.3.1.3. Regulador de luminosidad en el mango.
17.3.1.4. Encendido y apagado automático.
17.3.1.5. Dispensador de espéculos compatible con los espéculos utilizados por el otoscopio
17.3.2. Otoscopio:
17.3.2.1. con iluminación LED y amplificación 3x.
17.3.2.2. Sistema de sellado para otoscopia neumática.
17.3.3. Oftalmoscopio:
17.3.3.1. Con iluminación LED, con al menos cinco diafragmas y dos filtros como mínimo.
17.3.2.5. Al menos 27 lentes de enfoque de -25 D a +40 D.
17.3.2.6. Apoyo orbital blando.
17.3.4. Cumplimiento legal
17.3.4.1. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
17.3.4.2. Marcado CE como producto sanitario.
17.3.4.3. Declaración CE de conformidad.
18. Lote 18: Silla confidente sin brazos en polipropileno. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
18.1. Estructura de acero pintado epoxi.
18.2. Asiento y respaldo en polipropileno, con acabado liso y sin rebordes.
18.3. Anchura de asiento de 43 cm ± 3 cm
18.4. Altura total 84 ± 2 cm.
18.5. Tubo trasversal de las patas que no sobresalga por encima del asiento.
18.6. Apilable.
18.7. Colores a elegir por el Centro.
19. Lote 19: Sillón acompañante. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
19.1. Estructura de acero con revestimiento en epoxy.
19.2. Respaldo articulado mediante pistón a gas.
19.3. Trendelemburg de al menos 15º.
19.4. Reposa brazos anatómicos, abatibles en poliuretano.
19.5. Base de acero con dos patas delanteras y dos ruedas 100mm de diámetro, con freno.
19.6. Reposapiés escamoteables bajo el asiento y reposicionable en tres alturas.
19.7. Tapicería en vinilo, sanitaria antibacteriana, ignífuga.
19.8. Interior espuma PUR inyectado alta densidad.
19.9. Medidas: ancho 64 ± 2 cm x altura total 109 ± 2 cm; altura del asiento 46 ±2 cm
19.10. Colores a elegir.
19.11. Capacidad de carga de al menos 135 kg.
20. Lote 20: Sillón acompañante eléctrico. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
20.1. Estructura de madera con bastidor del asiento reforzado.
20.2. 2 Motores para la articulación del respaldo y la elevación del reposapiés de forma independiente.
20.3. Botonadura de los motores integrada en el reposabrazos.
20.4. Asiento y respaldo con suspensión por muelles y cinchas de 80 mm respectivamente.
20.5. Dos patas delanteras de hierro cromado y dos ruedas traseras de 75mm de diámetro, con freno.
20.6. Interior espuma poliuretano inyectada de 60 Kg/m3.
20.7. Tapicería con cosido reforzado, en vinilo, sanitaria antibacteriana, ignífuga.
20.8. Medidas: 66 ±2 cm ancho x 84 ±2 cm profundidad x 103 ±2 cm altura total y 43 ±2 cm altura asiento.
20.9. Colores a elegir por el Centro.
20.10. Capacidad de carga de al menos 130 kg.
21. Lote 21: Taburetes giratorios. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
21.1. Art.1 Taburete giratorio con respaldo elevable en altura
21.1.1. Estructura acero cromado.
21.1.2. Tapizado en vinilo.
21.1.3. Regulable en altura por pistón a gas.
21.1.4. Rango de altura 55-75 cm ± 2 cm.
21.1.5. Respaldo regulable en altura.
21.1.6. Peana de PVC con 5 ruedas giratorias.
21.1.7. Colores a elegir por el Centro.
21.1.8. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
21.1.9. Marcado CE como producto sanitario.
21.1.10. Declaración CE de conformidad
21.2. Art.2 Taburete giratorio sin respaldo elevable en altura
21.2.1. Estructura acero cromado.
21.2.2. Tapizado en vinilo.
21.2.3. Regulable en altura por pistón a gas.
21.2.4. Rango de altura 55-75 cm ± 2 cm.
21.2.5. Peana de PVC con 5 ruedas giratorias.
21.2.6. Colores a elegir por el Centro.
21.2.7. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
21.2.8. Marcado CE como producto sanitario.
21.2.9. Declaración CE de conformidad.
22. Lote 22: Aparato de tensión manual adulto. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
21.3.1. Tensiómetro de reloj fácilmente legible.
21.3.2. Compacto y resistente.
21.3.3. De un tubo.
21.3.4. Válvula de purga de precisión, que favorezca el uso tanto para zurdos como para diestros.
21.3.5. Máxima tolerancia de error +/-3 mmhg.
21.3.6. Cambio rápido de tipo de brazalete.
21.3.7. Posibilidad de diferentes tamaños manguitos: adultos, obesos y pediátricos.
21.3.8. Exento de látex.
21.3.9. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
21.3.10. Marcado CE como producto sanitario.
21.3.11. Declaración CE de conformidad.
23. Lote 23: Tensiómetro digital de sobremesa con manguito adulto. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
22.1. Pantalla digital.
22.2. Medición de Presión arterial sistólica.
22.3. Medición de Presión arterial diastólica.
22.4. Medición de Frecuencia cardíaca.
22.5. Medición de la presión arterial mediante método oscilométrico (toma de tres lecturas consecutivas indicando el promedio).
22.6. Detección de pulso arrítmico.
22.7. Manguito braquial 22-42 cm.
22.8. Exento de látex.
22.9. Suministrado con cargador a red.
22.10. Pilas clase AA.
22.11. Tamaño y peso de fácil transporte.
22.12. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
22.13. Marcado CE como producto sanitario.
22.14. Declaración CE de conformidad.

## Requisitos mínimos cesiones (hidden)
Check list requisitos mínimos de las cesiones para el expediente 2023/01138 Suministro de equipamiento de uso clínico para la OSI Bilbao Basurto
Equipamiento necesario para la detección de la lesión. | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
Marca y modelo del equipo aportado en cesión (imprescindible aportar ficha técnica de fabricante y manual de usuario)
1. Dispositivo con obtención de información sonora y visual en tiempo real.
2. Sistema de detección de 360 grados
3. Rango de detección máximo entre 40 y 60 mm.
5. Aportación de material fungible y/o consumible requerido para la práctica del tratamiento, así como software en caso de ser necesario y su actualización).
Mantenimiento
1. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo que incluya el mantenimiento completo de todos los equipos y garantía de operatividad permanente.

## Criterios juicio valor
Check list criterios de juicio de valor para el expediente 2023/01138 Suministro de equipamiento de uso clínico para la OSI Bilbao Basurto |  | Puntos
1. Lote 1: Básculas electrónicas. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
1.1. Art 1. Báscula electrónica de columna con tallímetro, clase de precisión III. |  | 16.6667
1.1.1. Comportamiento en el uso. |  | 6.6667
1.1.2. Dimensiones de la plataforma. |  | 3.3333
1.1.3. Facilidad del manejo del tallímetro. |  | 3.3333
1.1.4. Legibilidad del indicador del peso. |  | 3.3333
1.2. Art 2. Báscula electrónica de columna con tallímetro. |  | 16.6667
1.2.1. Comportamiento en el uso. |  | 6.6667
1.2.2. Dimensiones de la plataforma. |  | 3.3333
1.2.3. Facilidad del manejo del tallímetro. |  | 3.3333
1.2.4. Legibilidad del indicador del peso. |  | 3.3333
1.3. Art 3. Báscula electrónica Pesa bebes con tallímetro. |  | 16.6667
1.3.1. Diseño ergonómico de la bandeja. |  | 6.6667
1.3.2. Legibilidad del indicador del peso. |  | 5
1.3.3. Rango del tallímetro y divisiones. |  | 5
2. Lote 2: Armario cajones basculantes. | Cumple: Sí/No | 15 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
2.1. Manejabilidad del cajetín. |  | 20
2.2. Resistencia y calidad de los materiales. |  | 15
2.3. Dimensiones del marco que permitan su instalación en espacios más reducidos. |  | 15
3. Lote 3. Carro portabolsas con pedal. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
3.1. Manejabilidad del carro. |  | 20
3.2. Pedal fácilmente accesible. |  | 15
3.3. Sistema de sujeción de la bolsa. |  | 15
4. Lote 4. Camillas de reconocimiento eléctricas 2 secciones. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
4.1. Rango de elevación de la camilla. |  | 15
4.2. Peso soportado. |  | 15
4.3. Comodidad, grosor del acolchado. |  | 10
4.4. Tipo de soporte rollo de papel. |  | 10
5. Lote 5. Carro de polímero para curas. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
5.1. Comportamiento en el uso. |  | 30
5.2. Profundidad de las bandejas. |  | 10
5.3. Sistema de soporte para bolsas. |  | 10
6. Lote 6. Colchón viscolástico clase médica 86 x 200 cm. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
6.1. Art 1. Colchón viscolástico. |  | 25
6.1.1. Comportamiento del colchón en el uso. |  | 25
6.2. Art 2. Funda colchón poliuretano. |  | 25
6.2.1. Comportamiento de la funda en el uso. |  | 25
7. Lote 7. Termómetro de galio. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
7.1. Precisión. |  | 20
7.2. Fácil lectura. |  | 20
7.3. Robusto. |  | 10
8. Lote 8. Electrodo desechable de adulto para electrocardiograma con adaptador. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
8.1. Art 1. Electrodo para electrocardiograma desechable de adulto. |  | 25
8.1.1. Comportamiento del electrodo en el uso. |  | 25
8.2. Art 2. Adaptador para electrodo de electrocardiograma. |  | 25
8.2.1. Comportamiento del adaptador en el uso. |  | 25
9. Lote 9. Electrodo desechable de adulto para monitorización con adaptador. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
9.1. Art.1 Electrodo para monitorización desechable de adulto. |  | 25
9.1.1. Comportamiento del electrodo en el uso. |  | 25
9.2. Art. 2 Adaptador para electrodo de monitorización. |  | 25
9.2.1. Comportamiento del adaptador en el uso. |  | 25
10. Lote 10. Foco de LED con pie rodante. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
10.1. Altura del foco. |  | 15
10.2. Longitud del brazo. |  | 15
10.3. Correcta rodadura. |  | 20
11. Lote 11. Fonendoscopio doble campana. | Cumple: Sí/No | 25 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
11.1. Art 1. Fonendoscopio doble campana adulto. |  | 25
11.1.1. Buen aislamiento acústico. |  | 7.5
11.1.2. Transmisión del sonido de gran calidad. |  | 7.5
11.1.3. Olivas anatómicas, buen ajuste. |  | 10
11.2. Art 2. Fonendoscopio doble campana pediátrico. |  | 25
11.2.1. Buen aislamiento acústico. |  | 7.5
11.2.2. Transmisión del sonido de gran calidad. |  | 7.5
11.2.3. Olivas anatómicas, buen ajuste. |  | 10
12. Lote 12. Refrigerador para farmacia cumpla norma DIN 58345. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
12.1. Art. 1 Refrigerador para farmacia norma DIN 58345S 80 cm altura. |  | 25
12.1.1. Comportamiento en el uso. |  | 25
12.2. Art. 2 Refrigerador para farmacia norma DIN 58345S 185 cm altura. |  | 25
12.2.1. Comportamiento en el uso. |  | 25
13. Lote 13. Funda termometría compatible con Welch Allyn. | Cumple: Sí/No |  | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
13.1. Comportamiento en el uso. |  | 50
14. Lote 14. Funda termometría compatible con monitor Mindray. | Cumple: Sí/No |  | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
14.1. Comportamiento en el uso. |  | 50
15. Lote 15. Lámpara lupa de led rodante. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
15.1. Altura del foco. |  | 15
15.2. Longitud del brazo. |  | 15
15.3. Manejabilidad y rodadura del foco. |  | 20
16. Lote 16. Mampara de tres cuerpos con ruedas. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
16.1. Correcta movilidad y pliegue de la mampara. |  | 30
16.2. Fácilmente limpiable, resistente al uso de desinfectantes hospitalarios. |  | 20
17. Lote 17. Otoscopios y oftalmoscopios. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
17.1. Art. 1 Oftalmoscopio portátil. |  | 16.6667
17.1.1. Manejabilidad y comportamiento en el uso. |  | 11.6667
17.1.2. Mango y estructura robusta. |  | 5
17.2. Art. 2 Otoscopio portátil. |  | 16.6667
17.2.1. Manejabilidad y comportamiento en el uso. |  | 11.6667
17.2.2. Mango y estructura robusta. |  | 5
17.3. Art. 3 Otoscopio y oftalmoscopio mural. |  | 16.6667
17.3.1. Comportamiento en el uso. |  | 11.6667
17.3.2. Mangos y estructura robusta. |  | 5
18. Lote 18. Silla confidente sin brazos en polipropileno. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
18.1. Ergonomía y diseño de la silla. |  | 35
18.2. Fácilmente limpiable. |  | 15
19. Lote 19. Sillón acompañante. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
19.1. Ergonomía y diseño del sillón. |  | 10
19.2. Elevación total del reposabrazos. |  | 15
19.3. Facilidad extracción del reposapiés. |  | 15
19.4. Capacidad de carga. |  | 10
20. Lote 20. Sillón acompañante eléctrico. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
20.1. Ergonomía y diseño del sillón. |  | 15
20.2. Movimientos. |  | 15
20.3. Capacidad de carga. |  | 20
21. Lote 21. Taburetes giratorios. | Cumple: Sí/No | 25 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
21.1. Art 1 Taburete giratorio con respaldo y elevable en altura. |  | 25
21.1.1. Ergonomía y diseño del taburete. |  | 5
21.1.2. Diámetro del asiento. |  | 10
21.1.3. Rango de alturas. |  | 5
21.1.4. Buena rodadura. |  | 5
21.2. Art. 2 Taburete giratorio elevable en altura. |  | 25
21.2.1. Ergonomía y diseño del taburete. |  | 5
21.2.2. Diámetro del asiento. |  | 10
21.2.3. Rango de alturas. |  | 5
21.2.4. Buena rodadura. |  | 5
22. Lote 22. Aparato de tensión manual de adulto. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
22.1. Precisión. |  | 20
22.2. Escala numérica del reloj de fácil lectura. |  | 20
22.3. Facilidad de uso. |  | 10
23. Lote 23. Tensiómetro digital de sobremesa con manguito de adulto. | Cumple: Sí/No | 50 | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
23.1. Precisión. |  | 20
23.2. Legibilidad. |  | 20
23.3. Facilidad de uso. |  | 10