## Caract. Mínimas_Navegador
7.1.1 | SUBLOTE 1.1: SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE NAVEGACIÓN QUIRÚRGICA DE ORL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA | Confirmación de cumplimiento (CUMPLE/NO CUMPLE) | Justificación del cumplimiento | Referencia del catálogo del fabricante
7.1.1.1 | SISTEMA DE NAVEGACIÓN
7.1.1.1.1 | Monitor táctil de alta resolución.
7.1.1.1.2 | Estación de navegación con memoria mínima de 8 GB.
7.1.1.1.3 | Tarjeta de comunicaciones Ethernet.
7.1.1.1.4 | Puerto USB para la transferencia de datos.
7.1.1.1.5 | Visualización e importación / exportación de todo tipo de imágenes en formato DICOM (RM, TAC, etc.).
7.1.1.1.6 | Emisor electromagnético.
7.1.1.1.7 | Sistema de seguimiento y localización.
7.1.1.1.8 | Entrada / salida de vídeo analógica y digital para la conexión de otros equipos.
7.1.1.1.9 | Integración de imágenes del endoscopio con imágenes de navegador.
7.1.1.1.10 | Programas de fusión automática de imágenes (de TC, RM, PET y SPECT) y software de visualización y manipulación de imágenes DICOM con visualización instantánea en 3D.
7.1.1.1.11 | Duración arranque del sistema inferior o igual a 30 segundos.
7.1.1.2 | SOFTWARE DE NAVEGACIÓN
7.1.1.2.1 | Seguimiento en tiempo real y visualización simultánea en 2D / 3D del puntero y de los instrumentos.
7.1.1.2.2 | Rastreo dinámico del paciente.
7.1.1.2.3 | Registro de instrumentos adicionales.
7.1.1.2.4 | Sistema de adaptadores universales para hacer navegable cualquier instrumento rígido.
7.1.1.3 | SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA
7.1.1.3.1 | El software deberá ser capaz de gestionar varios identificadores de paciente: número de historia registrado en el HIS del hospital (NHC) y nombre.
7.1.1.3.2 | En caso de que se necesite implementar operaciones DICOM Query / Retrieve, el software debe ser capaz de lanzar estas acciones al nodo DICOM (PACS) de almacenamiento utilizando el NHC del hospital según el PACS del que se desee recuperar el estudio.
7.1.1.3.3 | Herramienta de visualización y manipulación de imágenes DICOM con visualización instantánea en 3D.
7.1.1.3.4 | Herramienta para delimitar en 3D las estructuras anatómicas y patológicas en imágenes médicas.
7.1.1.3.5 | Se deberá poder exportar la planificación para uso en el navegador.
7.1.1.4 | INSTRUMENTAL
7.1.1.4.1 | Algunos de los accesorios que se deben incluir, sin perjuicio de que el equipo debe incluir todos los accesorios para su correcto funcionamiento, son: o Puntero de navegación. o Puntero de registro. o Al menos un aspirador recto y un aspirador curvo. o Bandejas de esterilización. o Opción de referencia del paciente mediante fijación al cráneo o sobre la piel.

## Caract. Mínimas_Mantenimiento
7.1.2 | SUBLOTE 1.2: MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INCLUIDAS LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS DEL MISMO DURANTE LOS AÑOS DE VIGENCIA DEL CONTRATO | Confirmación de cumplimiento (CUMPLE/NO CUMPLE) | Justificación del cumplimiento | Referencia del catálogo del fabricante
Deberán detallarse los servicios de mantenimiento que serán de obligado cumplimiento, como son:
7.1.2.1 | o Mantenimiento total sin restricciones, incluyendo operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo; mano de obra y desplazamiento de todas y cada una de las operaciones de cualquier índole realizadas sobre el equipo, de sus componentes y accesorios, objeto del contrato.
7.1.2.2 | o Todo el material necesario para llevar a cabo tanto las reparaciones necesarias y / o sustituciones, como las revisiones preventivas, sea cual fuere su importe; las modificaciones y actualizaciones necesarias a indicación del fabricante del equipo; y soporte telefónico estarán incluidas y deberán ser especificadas.
7.1.2.3 | o Deberán incluirse todos los mantenimientos técnico-legales y deberán detallarse.
7.1.2.4 | o Técnico in-situ.

## Caract. Mínimas_Fungible
7.1.3 | SUBLOTE 1.3: SUMINISTRO DE FUNGIBLE PARA EL EQUIPO ADJUDICADO DURANTE LOS AÑOS DE VIGENCIA DEL CONTRATO | Confirmación de cumplimiento (CUMPLE/NO CUMPLE) | Justificación del cumplimiento | Referencia del catálogo del fabricante
7.1.3.1 | Se deben ofertar los fungibles, así como el instrumental necesario para poder realizar los procedimientos que se presentan en el siguiente listado.
7.1.3.2 | Cualquier variación posterior no presente en la oferta y que deba utilizarse en cualquiera de los procedimientos indicados será considerado a coste cero para la organización.
7.1.3.3 | La omisión de fungible y / o instrumental necesario por intervención, tanto en referencias como en cantidad, que ocasione distorsión en los criterios de valoración por fórmula, supondrá la descalificación inmediata de la empresa licitadora.
7.1.3.4 | La oferta deberá incorporar el listado de los fungibles a utilizar en los siguientes procedimientos: o Abordaje base de cráneo anterior endoscópico. [25 cirugías / año]. o Abordaje base de cráneo anterior combinado (abierto / endoscópico). [5 cirugías / año]. o Poliposis nasosinusal. [65 cirugías / año]. o Dacriocistorrin ostomías (reintervención). [15 cirugías / año]. o Sinusopatía crónica aguda complicada. [30 cirugías / año].

## Juicios de Valor_Navegador
7.1.1 | SUBLOTE 1.1.: SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE NAVEGACIÓN QUIRÚRGICA DE ORL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA | PUNTUACIÓN: 35 PUNTOS | Justificación resumida de la valoración | Referencia a la oferta técnica del licitador | Referencia al catálogo del fabricante
7.1.1.1 | NAVEGACIÓN | 7 PUNTOS
7.1.1.1.1 | Navegación electromagnética: o Emisor electromagnético plano (posibilidad de 2 emisores electromagnéticos). o Sistema de localizadores aumentado. o Capacidad uso de instrumentos flexibles con seguimiento en la punta.
7.1.1.1.2 | Dotación de juegos de instrumentos para navegación.
7.1.1.2 | HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN | 4 PUNTOS
7.1.1.2.1 | Visualización de la representación bidimensional: o En los planos radiológicos convencionales: axial, sagital y coronal. o En las proyecciones de la dirección del instrumento quirúrgico de la planificación preoperatoria.
7.1.1.2.2 | Posibilidad de visualizar las imágenes.
7.1.1.2.3 | Posibilidad de hacer capturas de pantalla.
7.1.1.2.4 | Revisión y análisis de datos en 2D y 3D.
7.1.1.2.5 | Endoscopia virtual.
7.1.1.2.6 | Dotado de herramientas de visualización.
7.1.1.3 | PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA | 4 PUNTOS
7.1.1.3.1 | Posibilidad de hacer mediciones sobre las imágenes ortogonales y 3D.
7.1.1.3.2 | Posibilidad de fusionar exámenes de manera automática y manual.
7.1.1.3.3 | Segmentación de estructuras de cirugía ORL con herramientas manuales y automáticas.
7.1.1.3.4 | Reconstrucción multiplanar y creación de modelos 3D (piel, cráneo, tumores, vasos, córtex, ventrículos) de forma automática.
7.1.1.3.5 | Posibilidad de crear planes quirúrgicos y fusión de exámenes.
7.1.1.3.6 | Posibilidad para crear planes quirúrgicos destinados a las estructuras de interés correspondientes para la intervención.
7.1.1.3.7 | Posibilidad de modificar un plan quirúrgico tras haber sido definido.
7.1.1.4 | APLICACIONES DE CIRUGÍA ORL | 5 PUNTOS
7.1.1.4.1 | Indicaciones y procedimientos: o Abordaje base de cráneo anterior endoscópico. o Abordaje base de cráneo anterior combinado (Abierto / Endoscópico). o Poliposis nasosinusal. o Dacriocistorrin ostomías (reintervención). o Sinusopatía crónica o aguda complicada.
7.1.1.4.2 | Registro simplificado: detección automática de los fiduciales.
7.1.1.4.3 | Registro automático de pacientes sin fiduciales ni marcas anatómicas.
7.1.1.4.4 | Capacidad para combinar técnicas de adquisición de puntos individuales y máscara de puntos.
7.1.1.4.5 | Cirugía endoscópica. Nasosinusal.
7.1.1.5 | INSTRUMENTAL | 5 PUNTOS
7.1.1.5.1 | Punteros de navegación.
7.1.1.5.2 | Dispositivos de referencia.
7.1.1.5.3 | Adaptadores universales para instrumental quirúrgico de navegación.
7.1.1.5.4 | Compatibilidad con motores de cirugía endoscópica.
7.1.1.5.5 | Compatibilidad con cuchillas navegables.
7.1.1.5.6 | Compatibilidad con sistemas de dilatación de senos navegables.
7.1.1.6 | DICOM | 2 PUNTOS
7.1.1.6.1 | Acceso a exámenes preoperatorios a través de CD/DVD, USB y DICOM.
7.1.1.6.2 | Importación y exportación de datos a través del PACS, nodos DICOM y otros sistemas de navegación: especificar.
7.1.1.6.3 | Exportación de la planificación a PACS o DICOM.
7.1.1.6.4 | Características DICOM implementadas en navegador: o DICOM Query. o DICOM Retrieve (imágenes TAC y RMN). o DICOM Storage. o DICOM Send.
7.1.1.6.5 | Importación de imágenes DTI en escala de grises.
7.1.1.7 | PROCESADOR UNIDAD | 2 PUNTOS
7.1.1.7.1 | Monitor táctil orientable.
7.1.1.7.2 | Ordenador con disco duro de estado sólido ≥ 1 TB.
7.1.1.7.3 | Ratón y teclado con conexión USB.
7.1.1.8 | CONEXIONES Y REDES | 2 PUNTOS
7.1.1.8.1 | Conexión inalámbrica (WiFi) y por cable a dispositivos médicos y hospitalarios.
7.1.1.8.2 | 5 o más puertos USB.
7.1.1.8.3 | Entrada de audio universal: tipo Jack
7.1.1.8.4 | Tarjeta de comunicaciones Ethernet. Salida RJ45.
7.1.1.8.5 | Sistema de alimentación ininterrumpida. Duración ≥ 10 minutos.
7.1.1.9 | INNOVACIONES TECNOLÓGICAS | 4 PUNTOS
7.1.1.9.1 | Se valorarán las diferentes innovaciones tecnológicas y/o funcionales de interés, no previstas o conocidas relativas a los equipos solicitados en este lote.
7.1.1.9.2 | Se valorarán diferencias cualitativas y funcionales de los equipos ofertados.
7.1.1.9.3 | Se valorará la novedad tecnológica. Para eso deberá especificar año de comienzo de fabricación de los modelos ofertados.

## Juicios de Valor_Mantenimiento
7.1.2 | SUBLOTE 1.2.: MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INCLUIDAS LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS DEL MISMO DURANTE LOS AÑOS DE VIGENCIA DEL CONTRATO | PUNTUACIÓN: 7 PUNTOS | Justificación resumida de la valoración | Referencia a la oferta técnica del licitador | Referencia al catálogo del fabricante
7.1.2.1 | Propuesta de plan de mantenimiento. Desarrollar planificación.
7.1.2.2 | Metodología utilizada. Gamas, temporalidades y actividades relacionadas.
7.1.2.3 | Equipo de trabajo destinado.
7.1.2.4 | Material utilizado para el mantenimiento.
7.1.2.5 | Equipo de soporte.

## Juicios de Valor_Fungible
7.1.3 | SUBLOTE 1.3.: SUMINISTRO DE FUNGIBLE PARA EL EQUIPO ADJUDICADO DURANTE LOS AÑOS DE VIGENCIA DEL CONTRATO | PUNTUACIÓN: 6 PUNTOS | Justificación resumida de la valoración | Referencia a la oferta técnica del licitador | Referencia al catálogo del fabricante
7.1.3.1 | Propuesta de fungibles e instrumental de los procedimientos indicados. Se valorará calidad de materiales, tecnología, número de fungibles a utilizar por procedimientos.
7.1.3.2 | Capacidad de esterilizar y reutilizar dichos fungibles e instrumental. Número de ciclos.
7.1.3.3 | Detalle de los procedimientos y soluciones que aportan dichos fungibles para cada uno.