## Requisitos mínimos
Check list requisitos mínimos para el expediente 2023/02065 Suministro de material para radiología y neurorradiología intervencionista para la OSI Bilbao Basurto.
Lote | Art. | DEFINICIÓN / REQUISITOS
|  | 1. INTRODUCTORES /DILATADORES (lotes 1 a 11) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
1. 1. INTRODUCTORES /DILATADORES
1 | 1 | Introductor recto convencional de 11cm. de longitud, con válvula antirreflujo, marca radioopaca distal, miniguía y conector-adaptador con llave de tres vías, para guía de 0.035 y de varios calibres: (4F-14F)
2 | 1 | Introductor curvo de 40 cm., con válvula antirreflujo y conector-adaptador, con llave de tres vías y banda radioopaca distal, para guía de 0.035 y de varios calibres: (5.5F-12F)
3 | 1 | Kit de acceso vascular radial , compuesto de aguja de micropunción 21G, microguía de 0,021 e introductor hidrofílico radial de pared ultrafina y anillo de sutura; con calibre entre 4F y 7F y varias longitudes de vaina 7cm-23cm.
4 | 1 | Introductor hidrofílico de 45 cm de longitud, recto o con extremo con distintas configuraciones, con válvula antirreflujo y conector-adaptador con llave de tres vías y banda radioopaca distal, para guía de 0.035 y de varios calibres: (6F-8F).
5 | 1 | Introductor hidrofílico de 90cm de longitud, recto o con extremo con distintas configuraciones, con válvula antirreflujo y conector-adaptador con llave de tres vías y banda radioopaca distal, para guía de 0.035 y de varios calibres: (6F-8F).
6 | 1 | Introductor hidrofílico mallado para guías de 0.018" y 0.035" indistintamente, con sus dilatadores flexibles correspondientes, de distintas longitudes (entre 45cm y 110cm), de varios calibres (4F-12F), con marca radioopaca distal y con extremo distal con varias configuraciones.
7 | 1 | Introductor vascular con válvula antirreflujo desmontable y retirable, para guía de 0,035" y de varios calibres (4F-11F), de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.
8 | 1 | Introductor vascular con válvula antirreflujo desmontable y retirable, para guía de 0,035", de varios calibres (4F-11F), varias longitudes (4,5cm-90cm) y con marca radioopaca distal.
9 | 1 | Introductor de grueso calibre (12F-18F), con banda radioopaca distal, de 30cm, 70cm y 80 cm de longitud.
10 | 1 | Introductor pelable para introducción de catéteres desde 6F hasta 26F de calibre y diferentes longitudes (13cm, 15cm) .
11 | 1 | Dilatador para tracto vascular y no vascular desde 5F hasta 24F de calibre y 20cm de longitud.
|  | 2. GUÍAS (lotes 12 a 22) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
2.1. GUÍAS TEFLONADAS
12 | 1 | Guía teflonada convencional de calibre 0.035", recta y curva J3 de varias longitudes (150 cm-260cm).
2.2. GUÍAS HIDROFÍLICAS
13 | 1 | Guía hidrofílica de 0,018, 0,025 y 0,035, recta y angulada de 150 cm y 180cm.
14 | 1 | Guía hidrofílica de 0.018, 0.025 y 0.035, recta y angulada de 260 cm.
15 | 1 | Guía hidrofílica de 0,018, 0,025 y 0.035, de alta dureza de diferentes longitudes (150cm-260cm).
2.3. GUÍAS DE ALTO SOPORTE O RÍGIDAS
16 | 1 | Guía de acero, con recubrimiento de PTFE, de 0.035, de alta dureza tipo Amplatz, recta y curva J3, de 180cm y 260cm.
17 | 1 | Guía híbrida con punta de 5cm flexible, extremo distal de 25cm hidrofílico y resto de su longitud teflonada, de 180cm y 260cm para angioplastia de carótida e intervenciones de neurorradiología.
2.4. MICROGUÍAS DIRIGIBLES DE 0.012 A 0.025
18 | 1 | Microguía hidrofílica con espiral distal de oro de 2cm, varias angulaciones distales, calibres 0.012, 0,014 y 0.016 y longitud 180cm y 200 cm.
19 | 1 | Microguía, con recubrimiento hidrofílico, con núcleo de acero y estructura de doble coil, refuerzo distal radioopaco y punta de diferentes configuraciones y altamente preformable, calibre 0,016" y 0,014", longitudes 165cm y 180cm, para uso con microcatéteres.
20 | 1 | Microguía de alto soporte con recubrimiento hidrofílico, refuerzo distal radioopaco y punta preformable, calibre 0.014, varias longitudes (130cm-300cm). para uso con catéteres tipo monorraíl.
21 | 1 | Microguía biliar de calibre 0.018 con punta de oro de 80cm y 180cm de longitud.
22 | 1 | Microguía vascular de calibre 0.018 con punta de oro y 300cm de longitud.
|  | 3. CATÉTERES PARA DIAGNÓSTICO (lotes 23 a 30) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
3.1. CATÉTERES DE ALTO FLUJO
23 | 1 | Catéter angiográfico convencional pig-tail y recto multiperforado de diversos diámetros (4F-6F) y de diferentes longitudes (65cm- 90cm).
24 | 1 | Catéter angiográfico centimetrado con marcas radioopacas metálicas (mínimo 15), pig-tail y recto, de diversos diámetros (4F-5F) y de diferentes longitudes (70cm-100cm).
3.2. CATÉTERES SELECTIVOS
25 | 1 | Catéter angiográfico visceral selectivo, con cuerpo de nylon trenzado, con refuerzo radioopaco distal, compatible con microcatéteres y con el uso de lipiodol, de diversas curvas distales, y calibres (4F-6F) y de longitudes (40cm-110cm).
26 | 1 | Catéter angiográfico visceral selectivo, con cuerpo de nylon trenzado, con refuerzo radioopaco distal, compatible con microcatéteres y con el uso de lipiodol, de diversas curvas distales, y calibres (4F-6F) y de longitudes extralarga (125cm).
27 | 1 | Catéter angiográfico hidrofílico visceral selectivo, con cuerpo de poliuretano y acero doblemente trenzado, de diversas curvas distales, diversas longitudes (65cm-120cm) y calibres ( 4F-6F).
28 | 1 | Catéter angiográfico hidrofílico visceral selectivo, con cuerpo de poliuretano y acero doblemente trenzado, con extremo distal recto y angulado, calibre 4F de longitud extralarga (150cm).
29 | 1 | Catéter angiográfico visceral selectivo de calibre 4F y 5F , con curva distal especial para intervencionismo en arteria bronquial y uterina, incluyendo tipo Mikaelsson y compatible con microcatéteres.
30 | 1 | Catéter angiográfico visceral selectivo para acceso radial, de calibre 4F y 5F , con diferentes curvas en su extremos distal y diferentes longitudes (65cm-125cm), con alta resistencia de su cuerpo y alta empujabilidad.
|  | 4. CATÉTERES PARA INTERVENCIONISMO (lotes 31 a 48) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
4.1. CATÉTERES DE DRENAJE Y NUTRICIÓN
31 | 1 | Catéter para drenaje tipo nefrostomía, multiperforado, con estiletes metálico y plástico internos, con sistema de fijación interna de lazo, diversos calibres (6F-14F) y diferentes grados de rigidez.
32 | 1 | Catéter para drenaje biliar, multiperforado, con estiletes metálico y plástico internos, con recubrimiento hidrofílico, con sistema de fijación interna de lazo, con marca radioopaca proximal, sistema de fijación externa y de diversos calibres (8-14F).
33 | 1 | Catéter para drenaje biliar de poliuretano, tipo Ring, de 8.5F y longitud 50cm y 32 orificios como mínimo, sin fijación interna.
34 | 1 | Catéter ureteral doble J de silicona, de calibre 7F, con sistema de colocación controlada mediante empujador-recuperador acoplable, de distintas longitudes entre 23-30cm.
35 | 1 | Catéter ureteral uni J de silicona, de calibre 7F, longitud 900mm y posibilidad de acortamiento, con dos conectores a bolsa: uno luer-lock convencional y otro de látex, implantables tanto en el cateter total como recortado.
36 | 1 | Sonda naso-gastrica o naso-intestinal para nutrición, de calibre 8F-16F, y longitud mínima 100cm, con extremo distal de punta roma con orificio compatible con guía de 0,035".
37 | 1 | Sonda de Gastroenterostomía percutánea de silicona, de doble luz gástrica y enteral, de calibre 12F-16F y 45cm de longitud, con balón de fijación y extremo distal con punta roma y orificio compatible con guía de 0,035".
4.2. CATÉTERES BALÓN PARA ANGIOPLASTIA
38 | 1 | Catéter para angioplastia con balón de diversos de diámetros (4-12mm), diversas longitudes de catéter y diversas longitudes del balón (mínimo entre 2cm-15cm), compatible con guía de 0,035".
39 | 1 | Catéter para angioplastia con balón de gran diámetro (12mm-26mm) para guía de 0,035 y para tratamiento de grandes vasos.
40 | 1 | Catéter para angioplastia de pequeño vaso, de 150 cm de longitud, con balón de diversos diámetros (2-4 mm) y diversas longitudes, para utilizar sobre microguía 0.014”.
41 | 1 | Catéter para angioplastia visceral y carotidea, con sistema monorraíl, de diversas longitudes (80cm-145cm), con balón de diversos diámetros (1,5mm-7mm), y 20 mm de longitud, para utilizar sobre microguía 0.014.
42 | 1 | Catéter para angioplastia de fistulas arteriovenosas para hemodiálisis, con sistema controlado de ruptura de fibras mediante aterotomo o hilos de nitinol o nylon.
43 | 1 | Catéter balón de oclusión con extremo distal preformado.
4.3. MICROCATÉTERES PARA INTERVENCIONISMO PERIFÉRICO
44 | 1 | Microcatéter hidrofílico de infusión y/o embolización (compatible con Onix, Adriamicina, Cisplatino, NBCA, etanol y lipiodol), de 2.0F con marca radioopaca distal y de 2.4F con una o dos marcas radioopacas distales, de 130 y 150cm de longitud para utilizar sobre guía de 0.016. Diámetro máximo del catéter guía para su utilización debe ser 5F.
45 | 1 | Microcatéter hidrofílico de infusión y/o embolización (compatible con Onix, Adriamicina, Cisplatino, NBCA, etanol y lipiodol), de 1.7F y de 1,9F con punta conificada de varias configuraciones, marca radioopaca distal, de 130cm, 150cm y 175cm de longitud para utilizar sobre guía de 0.016. Diámetro máximo del catéter guía para su utilización debe ser 5F.
46 | 1 | Microcatéter hidrofílico de infusión y/o embolización (compatible con Onix, Adriamicina, Cisplatino, NBCA, etanol y lipiodol), de 2.7F y 2.8F con microguía de 0,021" acoplable e incluída, de 130cm, 150cm de longitud . Diámetro máximo del catéter guía para su utilización debe ser 5F.
47 | 1 | Microcatéter para embolización periférica (compatible con Onix, Adriamicina, Cisplatino, NBCA, etanol y lipiodol), con punta recta o preformada (45º y Cobra), de calibre distal entre 1.8F , 2.2F y 2.7F, longitudes entre 70cm y 150cm, presión máxima utilizable entre 1000psi y 1400psi, compatible con microguías de 0,016" y 0,018".
48 | 1 | Microcatéter extralargo para embolización periférica por vía radial, (compatible con Onix, Adriamicina, Cisplatino, NBCA, etanol y lipiodol), de calibre distal 2,0F y proximal 2.8F, con punta hidrofílica de distintas configuraciones, longitudes entre 105cm y 175cm, presión máxima utilizable 800psi, compatible con microguías de 0,016".
|  | 5. INTERVENCIONISMO BILIAR Y HEPÁTICO (Lotes 49 a 56) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
5.1. SISTEMAS DE BIOPSIA BILIAR Y HEPÁTICA
49 | 1 | Sistema transluminal y controlado para biopsia biliar y hepática con pinzas tipo fórceps de 5,2F y 60cm de longitud e introductor 7F con marca radioopaca.
50 | 1 | Set de biopsia transyugular con control direccional y sistema de disparo controlado, de calibre 7F.
5.2. PRÓTESIS ENDOLUMINAL PARA VÍA BILIAR Y TIPS
51 | 1 | Prótesis biliares autoexpandibles y reposicionables, de acero, no recubiertas, de 8mm y 10mm de diámetro y diversas longitudes (50-70-90mm).
52 | 1 | Prótesis biliares autoexpandibles y recuperables por vía endoscópica, metálicas, parcial o totalmente recubiertas, de 8mm y 10mm de diámetro y diversas longitudes (40-60-80mm).
53 | 1 | Prótesis biliares autoexpandibles reabsorbibles, compuestas de poliester reabsorbible tipo polidioxanona, con marcas radioopacas en sus extremos y con plazo de reabsorción entre 90 días y seis meses.
54 | 1 | Prótesis para Shunt Portosistémico Intrahepático Transyugular (TIPS), de calibre 10F, semicubierta y compuesta de dos segmentos: Segmento hepático de nitinol y recubierto de PTFE de longitudes entre 4 y 8cm y de expansión controlada (8mm o 10mm) y un segmento portal de nitinol no recubierto de 2omm de longitud.
5.3. ACCESO TRANSYUGULAR HEPÁTICO
55 | 1 | Set de punción porto-cava, radiodirigido, constituído por: introductor 10F, de 40cm de longitud y marca radioopaca distal. Conjunto de cánula metálica direccionable, y catéter 10F, ambos con extremo distal curvado. Conjunto de aguja de punción interna flexible y catéter recto 5,2F acoplable a la aguja.
56 | 1 | Set de punción porto-cava, ecodirigido, constituído por: introductor 10F, de 40cm de longitud, con su extremo distal y el del dilatador curvados y con marca radioopaca distal. Aguja de punción direccionable, de calibre 16G y con extremo distal curvado. Vaina de calibre 10F, con extremo distal curvado, para protección de la aguja de punción.
|  | 6. SISTEMAS DE ACCESO VENOSO CENTRAL (lotes 57 y 58) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
6.1. SISTEMAS DE ACCESO VENOSO CENTRAL
57 | 1 | Conjunto de sistema de acceso venoso central, desde vía periférica y desde subclavia o yugular, con posibilidad de infusión de contraste radiológico mediante bomba, constituído por: cápsula-puerto, catéter de silicona o poliuretano siliconizado, de 6F-7F, con conexiones a cápsula (mínimo 2), conector de lavado e introductor pelable.
58 | 1 | Conjunto de catéter central de inserción periférica (PICC), de material específico antioclusión y antitrombótico, sin recubimiento, de calibre 4F-6F, con una o dos luces, con aguja de seguridad ecogénica de micropunción, con microguía hidrofílica de nitinol y punta de platino, de calibre 0.018 y de longitud mínima 140cm, introductor pelable, sistema de fijación y conexión de inyección.
|  | 7. MATERIAL PARA EMBOLIZACIÓN (lotes 59 a 71) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
7.1. MICROESFERAS Y PARTÍCULAS
59 | 1 | Micropartículas de PVA, irregulares, de diámetro entre 45micras y 1200micras. Envase de 5 unidades.
60 | 1 | Microesferas de PVA para embolización definitiva, con calibración de alta precisión (de 100 micras hasta 1200 micras de diámetro), no reabsorvibles, altamente comprensibles, con jeringa precargada.
61 | 1 | Microesferas de hidrogel, no degradables, con calibración de alta precisión, de 40micras hasta 100micras de diámetro, para carga y vehículo de agentes quimioterápicos (posibilidad de carga de 50mg/ml) y utilización para Quimioembolización (TACE) en cáncer hepático.
62 | 1 | Microesferas de PVA no degradables, con calibración de alta precisión, desde 70micras hasta 700micras de diámetro, para carga y vehículo de agentes quimioterápicos y utilización para Quimioembolización (TACE) en cáncer hepático.
7.2. COILS Y MICROCOILS
63 | 1 | Coils metálicos empujables de 0,035" de diámetro.
64 | 1 | Microcoils metálicos empujables de 0,018" de diámetro, rectos y con varias configuraciones en espiral. (Envase de 2 unidades)
65 | 1 | Guía para empujar coils metálicos de 0.035 de diámetro, con segmento distal altamente flexible, punta recta y de 150cm de longitud.
66 | 1 | Microguía para empujar microcoils metálicos de 0.018 de diámetro, con segmento distal altamente flexible, punta recta y de 180cm de longitud.
67 | 1 | Coils de platino de liberación controlada y recuperables, de 0.018 de calibre, para embolización periférica.
68 | 1 | Microcoils de platino de liberación controlada, completamente recuperables y reenvainables, de 0.018" y 0,035" de calibre, fibrados, para embolización en vasos de alto flujo. Suministrado junto con el dispositivo de liberación instanténea.
69 | 1 | Coils de platino de liberación controlada, completamente recuperables y reposicionables, de 0.035 de calibre, para embolización periférica.
7.3. TAPÓN Y MICROTAPÓN VASCULAR
70 | 1 | Tapón vascular de nitinol, de liberación controlada y recuperable, para embolización a través de catéter o introductor vascular de 4mm hasta 24mm.
71 | 1 | Microtapón vascular de nitinol recubierto de PTFE, de calibre entre 1,5mm y 5mm, para embolización a través de microcatéter de 0.021" o 0.027".
|  | 8. RECUPERACIÓN CUERPOS EXTRAÑOS (Lote 72) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
8.1. RECUPERACIÓN CUERPOS EXTRAÑOS
72 | 1 | Catéter-lazo de nitinol, con extremo distal de tungsteno y oro, desde 5mm hasta 35 mm de diámetro del lazo y 65cm y 120cm de longitud y catéter 4F y 6F con longitudes 48cm y 100cm.
|  | 9. FILTROS VASCULARES (lotes 73 y 74) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
9.1. FILTROS VASCULARES
73 | 1 | Filtro de vena cava inferior recuperable, de nitinol; con introductor 6F, de 55cm y 90cm de longitud para acceso femoral, yugular y braquial.
74 | 1 | Catéter-recuperador de filtro de vena cava inferior de calibre 10F y 80cm de longitud.
|  | 10. ACCESORIOS (Lotes 75 a 93) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
10.1. CONEXIONES
75 | 1 | Conexión de bomba de baja presión (<425psi), luer-lock hembra-macho, de calibre mínimo 9,5F y longitud 30cm.
76 | 1 | Conexión a bolsa cónica, con luer-lock macho rotatorio y 15cm de longitud.
10.2. JERINGAS
77 | 1 | Jeringa de policarbonato, de alta precisión, de control radiológico, con luer-lock macho, de bajo volumen (1cc-3cc).
78 | 1 | Jeringa de policarbonato, de alta precisión, de control radiológico, con luer-lock macho, de medio volumen (10cc-20cc).
10.3. AGUJAS Y SISTEMAS DE PUNCIÓN
79 | 1 | Aguja de punción vascular tipo potts-cournand, 18G, con cánula de pared fina, estilete hueco, de 5cm y 7cm de longitud.
80 | 1 | Aguja de punción vascular de pared única, 18G, con protección Seldinger, con cánula de pared fina, de 5cm, 7cm y 9cm de longitud.
81 | 1 | Set de Micropunción vascular compuesto de aguja de 21G y 4cm; microguía de Nitinol de 0.018 y 40cm; conjunto de dilatador-introductor de 4F y 7cm, compatible con guía de 0.035.
82 | 1 | Set de Micropunción vascular compuesto de aguja de 21G y 7cm; microguía de Nitinol de 0.018 y 40cm; conjunto de dilatador-introductor de 4F y 10cm, compatible con guía de 0.035.
83 | 1 | Set de punción biliar y urológica compuesto de aguja Chiba 21G y 15cm de longitud; microguía de 0.018 y 80cm de longitud y sistema coaxial tipo accustick, con orificio distal compatible con la microguía, mandril metálico y dilatador proximal y externo de calibre 6F y 18cm de longitud, con marca radioopaca y compatible con guía de 0.035-0.038.
84 | 1 | Dispositivo para guiado de aguja en punción ecoguiada compuesto por: aplicadores para aguja de 21 G y profundidades de punción de 1cm, 1.5cm y 2 cm, funda para el transductor de 120cm x 14cm, gel ecográfico (20ml) y 4 bandas de sujección.
85 | 1 | Funda estéril para intervencionismo mediante ecógrafo de 120cm X 18cm, con cinta adhesiva estérilpara sujección de la funda y gel ecográfico (20gr).
10.4. LLAVES
86 | 1 | Llave de alta presión (1050 psi), de tres vías, con conector luer-lock giratorio.
87 | 1 | Llave en Y con conector luer-lock giratorio y válvula ajustable, para guías desde 0.014 y catéteres hasta 9F.
88 | 1 | Manifold de cierre de policarbotato, transparente de dos cuerpos, con orientación hacia la dcha., con conector lúer-lock giratorio y que soporte presión hasta 500psi.
10.5. SISTEMAS DE HEMOSTASIA Y CIERRE PERCUTANEO DE VASOS
89 | 1 | Parche hemostático activo hidrofílico, de alginato de calcio, con superficie recubierta de polímero barrera y tamaño 5cm x 5cm.
90 | 1 | Sistema percutáneo para cierre de vasos con gel de polietileno extravascular, con balón distal intraluminal y de calibres 5F, 6F y 7F.
91 | 1 | Pulsera hemostática izda. o dcha., con balón neumático, ventana y cámara de aire transparentes, de 24cm y compuesto de tiras de nylon y cierre de velcro, para acceso radial distal (por tabaquera anatómica) .
10.6. SISTEMAS DE FIJACIÓN DE CATÉTERES Y ANCLAJES
92 | 1 | Sistema de fijación de catéteres con hilos no suturados y adhesivo a la piel.
93 | 1 | Sistema ajustable de tres anclajes gastrointestinales con hilos, con sus agujas portadoras de calibre 17G y 12 cm de longitud, con guía empujadora 0.035" y tensor de hilo de recambio.
|  | 11. MATERIAL PARA VERTEBROPLASTIA (lotes 94 a 96) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
11.1. MATERIAL PARA VERTEBROPLASTIA
94 | 1 | Agujas para vertebroplastia y biopsia ósea, con mandril interno, de distintos calibres (11-13G), distintas longitudes (10-15cm.), punta biselada o cónica y con marcas de profundidad de la punción.
95 | 1 | Inyector de cemento para vertebroplastia, con control exacto de la inyección; suministrado junto con dos cartuchos de conexión para carga, almacenamianto y dispensación sin pérdidas.
95 | 2 | Cemento óseo radioopaco, compuesto de metacrilato y sulfato de bario, suministrado junto con el mezclador para la prepación de cemento.
96 | 1 | Cemento óseo radioopaco, compuesto de metacrilato y sulfato de bario.
|  | 12. MATERIAL ESPECIAL PARA NEURORRADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA (Lotes 97 a 126) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
12.1. INTRODUCTORES
97 | 1 | Introductor recto o con extremo curvado, hidrofílico, con refuerzo trenzado, rigidez variable, marca radioopaca distal, válvula antirreflujo y conector-adaptador con llave de tres vías, para guía de 0.038, luz interna mínima de 0.088" de calibre 6F, de 80 y 90cm de longitud, para tratamiento de ictus y neurointervencionismo.
98 | 1 | Introductor recto con doble mallado metálico proximal, recubrimiento hidrofílico distal de 20cm, de longitudes entre 80cm-100cm, diámetro externo proximal 0.106" y distal 0.100" y diámetro interno de 0,088".
99 | 1 | Introductor recto metálico de alto soporte, con diseño de alambre de bobina para permitir su flexión en cualquier punto o dirección, marca radioopaca distal, válvula antirreflujo y conector-adaptador con llave de tres vías, para guía de 0.035, calibre 6F-9F y longitudes 80cm-100cm.
12.2. CATÉTERES DE ACCESO CEREBRAL
100 | 1 | Catéter guía de acceso cerebral de nylon y poliuretano, reforzado con mallado de acero, con extremo distal radioopaco y de distintas curvaduras (incluídas Simmons 2 y Head Hunter), de calibre 5F, 6F y 7F y longitudes 90cm y 100cm.
101 | 1 | Catéter guía de acceso cerebral de nylon y poliuretano, reforzado con mallado de acero, de alto soporte proximal y segmento distal flexible de 8cm e hidrofílico de 10cm, con extremo distal radioopaco y de distintas curvaduras, luz interna de 0,071", de calibre 6F y longitudes 95cm y 105cm.
102 | 1 | Catéter de acceso cerebral, con refuerzo proximal de acero, varias transiciones para mayor flexibilidad, con marca radioopaca distal, con extremo distalde 9cm, recto o multipróposito, luz interna mínima de 0,040" para el catéter 5F y 0.071" para el 6F y varias longitudes de trabajo (entre 95cm y 115cm).
103 | 1 | Catéter de acceso cerebral con refuerzo proximal mediante coil de nitinol, varias transiciones para mayor flexibilidad, con marca radioopaca distal, con extremo distal recto o multipróposito, luz interna mínima de 0.058" para el catéter 5F y 0.072" para el catéter de calibre 6F y varias longitudes de trabajo (entre 95cm y 130cm).
12.3. MICROCATÉTERES DE ACCESO CEREBRAL
104 | 1 | Microcatéter para embolización de Malformaciones A-V, con punta desprendible entre 1.2F y 1.5F, longitud entre15mm y 45mm, y longitud del microcatéter de 167cm y compatible con DMSO.
105 | 1 | Microcatéter recto de soporte en tratamiento de ictus agudo, con refuerzo metálico proximal, marca radioopaca distal, de longitud 160cm, con diámetro externo de 2.9/2.6F, luz interna de 0.025".
106 | 1 | Microcatéter mallado, con dos marcas distales, de longitud 150cm, punta flexible de 6cm, con diámetro externo de 1.7/2.4F, compatible con guías desde 0.010" hasta 0.014” y punta distal recta y preformada.
107 | 1 | Microcatéter mallado, de rigidez variable, con revestimiento hidrofílico, punta redonda atraumática con estructura de coil, marca radioopaca distal, longitud entre 150cm y 165cm, para guías de 0,014" y 0,018", luz interna entre 0,017" y 0,027", diámetro máximo externo entre 2,5F y 3F , presión máxima de inyección 600psi y compatible con DMSO.
108 | 1 | Microcatéter hibrido trenzado y con diseño en forma de bobina, de longitud 156cm, calibre 2,1F/1,6F, con dos marcas radioopacas distales, para embolización con coils y compatible con embolizantes líquidos.
109 | 1 | Microcatéter de navegación dependiente de flujo de calibre 1.2F, luz interna de 0,008", longitud 165cm, para inyección de líquidos embolizantes tipo cianoacrilato.
110 | 1 | Conjunto de microcatéter y microguía de 0,007" y 0.008", para embolización cerebral, con varias transiciones y punta desprendible entre 1,5cm y 3,5cm, con tres marcas radioopacas, de calibre 1.2F y 1.5F y longitud 165cm.
111 | 1 | Microcatéter para colocación de stents cerebrales, con refuerzo progresivo mediante mallas de acero, luz interna de 0,017", diámetro 1.8F distal y 2,2F proximal, 150cm de longitud y diferentes configuraciones de su extremo distal.
12.4. MICROGUÍAS PARA NEURORRADIOLOGÍA
112 | 1 | Microguía dirigible, con recubrimiento hidrofílico, punta preformable, de 0.014” de calibre, de 300cm. de longitud, flexible y no flexible.
113 | 1 | Microguía dirigible, con recubrimiento hidrofílico, punta preformable, con hipotubo de nitinol, de 0.010” y 0.014” de calibre y 200cm y 300cm de longitud.
114 | 1 | Microguía híbrida de acero y nitinol, punta preformable, de 0,012" proximal y 0,007"/0,008"distal y longitudes 220cm y 300cm.
115 | 1 | Microguía con tecnología de doble coil (ACTOne) de 0,008", 0,010", 0,014" de diámetro y 200cm o 300cm de longitud, con recubrimiento de 170 / 180 / 300 cm de PTFE, polímero hidrofílico entre150 y 180 cm y/o polimérico. Extremo distal radiopaco y preformable de 3, 5 o 9 cm y con varias curvas y rigidez.
116 | 1 | Microguía dirigible, con núcleo interno combinado de acero y nitinol, recubrimiento hidrofílico, punta preformable, calibre 0.014” con extremo distal de 0.012”, longitud 200cm con posibilidad de combinación con extensión en conjunto hasta 300cm.
117 | 1 | Extensión de microguía dirigible, con núcleo interno combinado de acero y nitinol, recubrimiento hidrofílico, calibre 0.014”, longitud 115cm, para uso con microguía con posibilidad de extensión en conjunto hasta 300cm.
12.5. SISTEMA DE ATRAPAMIENTO DE CUERPOS EXTRAÑOS INTRACEREBRALES
118 | 1 | Sistema de microlazo helicoidal de 2mm y 180cm de longitud, radioopaco y orientable, para uso a través de microcatéter de luz interna de 0,014".
119 | 1 | Sistema de microlazo helicoidal de 4mm y 180cm de longitud, radioopaco y orientable, para uso a través de microcatéter de luz interna de 0,014".
12.6. ACCESORIOS PARA NEURORRADIOLOGÍA
120 | 1 | Jeringa de inyección de 1ml, de alta precisión mediante pulsos de 0,02ml, para microbalón de remodelado.
121 | 1 | Jeringa de vacío, de policarbotano de 60cc, para aspiración en tratamiento de ictus agudo.
122 | 1 | Depósito de recogida para bomba de aspiración en tratamiento de ictus agudo, con tubo de conexión y filtro de PTFE.
123 | 1 | Llave en Y con cierre de rosca, compatible con microcatéteres para embolización de aneurismas cerebrales.
124 | 1 | Llave en Y con cierre automático y válvula hemostática, con y sin alargadera lateral, para guías desde 0,014" y catéteres hasta 9F.
125 | 1 | Llave en Y de doble paso, con cierre de rosca en los dos pasos, para guías desde 0,014" y catéteres hasta 9F.
126 | 1 | Dispositivo de torsión tipo torque para manipulación, con una única mano, de microguías desde 0,010", con control de avance y dirección, para técnicas de neurorradiología intervencionista.
|  | 13. MATERIAL ESPECIAL PARA INTERVENCIONISMO GENERAL (lotes 127 y 128) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
13.1. MATERIAL ESPECIAL PARA INTERVENCIONISMO GENERAL
127 | 1 | Sistema de catéter para acceso cerebral distal de calibre 6F y luz interna de 0,058", longitud 105cm y 125cm, con balón intracraneal para ocluir el flujo a 5cm de la punta distal, con luz coaxial para trombectomía y marca radiopaca distal y en el centro del balón.
128 | 1 | Sistema para la realización de trombectomía mecánica por aspiración en grandes vasos y con gran carga trombótica (arterias pulmonares), con microprocesador conectado a la bomba para aspiración de forma cíclica, con detector de permeabilidad y sensores de presión internos. El sistema se compone de catéter de nitinol con hipotubo de acero en espiral de calibre 12F y longitud 115cm y separador-guía de 150cm de longitud y 0,110" de calibre, con punta en forma de bulbo para mantener permeabilidad del catéter. ARTÍCULO 1 "CATÉTER".
128 | 2 | Sistema para la realización de trombectomía mecánica por aspiración en grandes vasos y con gran carga trombótica (arterias pulmonares), con microprocesador conectado a la bomba para aspiración de forma cíclica, con detector de permeabilidad y sensores de presión internos. El sistema se compone de catéter de nitinol con hipotubo de acero en espiral de calibre 12F y longitud 115cm y separador-guía de 150cm de longitud y 0,110" de calibre, con punta en forma de bulbo para mantener permeabilidad del catéter. ARTÍCULO 2 "SEPARADOR".

## Criterios juicio valor
Check list criterios de juicio de valor para el expediente 2023/02065 Suministro de material para radiología y neurorradiología intervencionista para la OSI Bilbao Basurto. Valoración técnica máximo 50, umbral mínimo 25
1. INTRODUCTORES/DILATADORES (lotes 1 al 11) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
La valoración técnica de cada lote de introductores y dilatadores vasculares se realizará individualmente, puntuando de forma conjunta las características que se detallan a continuación, comunes para todos los lotes incluidos en este capítulo y las especificaciones especiales de cada lote.
a) Cualidades comunes a valorar para los lotes 1 al 11.
1. Grado de rigidez.
2. Grado de flexibilidad.
3 Grado de resistencia al acodamiento.
4. Suavidad en la transición entre vaina y dilatador y entre vaina y guía.
5. Medidas adicionales de calibre y longitud.
6. Inclusión de miniguía angiográfica de acceso.
7. Inclusión de miniguía angiográfica hidrofílica de acceso.
8. Grado de hidrofilia en los lotes que lo precisan.
9. Visibilidad de la marca radioopaca en los lotes que lo precisen.
2. GUÍAS (lotes 12 al 22) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
La valoración técnica de cada lote de guías y microguías para intervencionismo se realizará individualmente, puntuando de forma conjunta las características que se detallan a continuación, comunes para todos los lotes incluidos en este capítulo y las especificaciones especiales de cada lote. Este capítulo, en función de las características exigidas, se ha subdividido en guías teflonadas, guías hidrofílicas, guías de alto soporte y microguías.
a) Cualidades comunes a valorar para los lotes del 12 al 22.
1. Grado de rigidez
2. Grado de flexibilidad.
3. Grado de resistencia al acodamiento.
4. Diferentes configuraciones del extremo distal.
5. Suavidad en la transición entre el extremo distal floppy y el cuerpo de la guía.
6. Grado de soporte.
7. Grado de fricción con el catéter o microcatéter.
8. Grado de radiopacidad.
9. Grado, capacidad y fiabilidad del torque de guía.
10. Posibilidad de extremo distal preformable.
11. Medidas adicionales de longitud.
12. Grado de hidrofilia en los lotes que lo precisan.
13. Grado de memoria del extremo distal.
3. CATÉTERES PARA DIAGNÓSTICO. (lotes 23 a 30) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
Cualidades a valorar para los catéteres de alto flujo y selectivos (lotes 23 al 30) La valoración técnica de cada lote de catéteres de diagnóstico e intervencionismo se realizará individualmente, puntuando de forma conjunta las características que se detallan a continuación, comunes para todos los lotes incluidos en este capítulo y las especificaciones especiales de cada lote. Este capítulo, en función de las características exigidas, se ha subdividido en catéteres de alto flujo y catéteres selectivos.
a) Cualidades comunes a valorar para los lotes del 23 al 30:
1. Grado de rigidez
2. Grado de flexibilidad.
3. Grado de resistencia al acodamiento.
4. Diferentes configuraciones del extremo distal.
5. Grado, capacidad y fiabilidad del torque de manipulación.
6. Grado de navegabilidad.
7. Grado de empujabilidad.
8. Grado de radioopacidad.
9. Grado de fricción con la guía, pared vascular y tejidos.
10. Límite superior de presión soportable.
11. Límite superior de flujo por segundo.
12. Grado de luz interna
13. Grado de memoria del extremo distal.
14. Grado de suavidad en la transición entre punta y cuerpo del catéter.
15. Medidas adicionales de longitud y calibre.
16. Grado de hidrofilia en los lotes que lo precisan.
4. CATÉTERES PARA INTERVENCIONISMO (lotes 31 a 48) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
Cualidades a valorar para los catéteres para intervencionismo (lotes 31 al 48) La valoración técnica de cada lote de catéteres de drenaje se realizará individualmente, puntuando de forma conjunta las características que se detallan a continuación, comunes para todos los lotes incluidos en este capítulo y las especificaciones especiales de cada lote. Este capítulo, en función de las características exigidas, se ha subdividido en catéteres de drenaje y nutrición, catéteres-balón para angioplastia y microcatéteres para intervencionismo periférico.
a) Cualidades comunes a valorar para los lotes 31 al 48:
1. Grado de navegabilidad.
2. Grado de empujabilidad.
3. Grado de flexibilidad.
4. Grado de soporte y estabilidad.
5. Grado de rigidez
6. Grado de resistencia al acodamiento.
7. Diferentes configuraciones del extremo distal.
8. Grado de radioopacidad.
9. Grado de fricción con la guía, pared vascular y tejidos.
10. Grado de luz interna
11. Grado de suavidad en la transición entre punta y cuerpo del catéter.
12. Medidas adicionales de longitud y calibre.
13. Grado de hidrofilia en los lotes que lo precisan.
b) Cualidades a valorar para los catéteres de drenaje y nutrición (lotes 31-37):
1. Posibilidad de diferentes grados de rigidez.
2. Presencia de trócar y estilete en el mismo producto.
3. Mayor tamaño de los orificios.
4. Mayor número de orificios.
5. Presencia de marca radioopaca en los lotes en la que no se exige.
6. Grado de resistencia del hilo del lazo en los lotes que lo precisen.
7. Facilidad para deshacer el lazo en lotes correspondientes.
8. Conexión especial tipo enfit en catéteres-sonda para nutrición.
c) Cualidades a valorar para los catéteres-balón para angioplastia (lotes 38-43):
1. Grado de radioopacidad del catéter y de las marcas radioopacas.
2. Grado de presión de trabajo y ruptura.
3. Grado de compliance.
4. Capacidad de empuje.
5. Rapidez de replegado completo del balón.
6. Posibilidad de múltiples inflados de balón.
7. Menor perfil de catéter para determinado diámetro de balón.
8. Referencias para intercambio rápido y sobre guía.
d) Cualidades a valorar para los microcatéteres para intervencionismo periférico (lotes 44-48):
1. Grado de radioopacidad del catéter y de las marcas radioopacas.
2. Compatibilidad con materiales de embolización adicionales.
3. Posibilidad de extremo distal preformable.
4. Fiablidad del torque si extremo distal preformado y memoria del torque.
5. Grado de resistencia a la ruptura.
6. Presencia de microguía incorporada.
7. Grado de fricción con el catéter portador.
8. Límite superior de presión soportable.
9. Límite superior de flujo por segundo.
5. INTERVENCIONISMO BILIAR Y HEPÁTICO (lotes 49 al 56). | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
La valoración técnica de cada lote de intervencionismo bilar y hepático se realizará individualmente, puntuando en conjunto las especificaciones especiales de cada lote. Este capítulo, en función de las características exigidas, se ha subdividido en sistemas de biopsia biliar y hepática, prótesis endoluminal para vía biliar y tips y acceso transyugular hepático.
a) Cualidades a valorar para los sistemas de biopsia biliar y hepática (lotes 49 y 50):
1. Grado de radioopacidad del catéter y de las marcas radioopacas.
2. Grado de empujabilidad.
3. Grado de soporte y estabilidad.
4. Grado de rigidez
5. Grado de flexibilidad.
6. Grado de resistencia al acodamiento.
7. Medidas adicionales de calibre y longitud.
b) Cualidades a valorar para las prótesis endoluminal para vía biliar y tips (lotes 51-54):
1. Grado de radioopacidad del catéter, de las marcas radioopacas y de la prótesis.
2. Grado de soporte y estabilidad.
3. Grado de navegabilidad.
4. Grado de fuerza radial.
5. Posibilidad de recolocación.
6. Acortamiento tras la implantación y grado del mismo.
7. Medidas adicionales de calibre y longitud.
c) Cualidades a valorar en acceso transyugular hepático (lotes 55 y 56):
1. Posibilidad de utilización mediante eco y fluoroscopia.
2. Grado de radioopacidad del catéter y de las marcas radioopacas.
3. Grado de ecogenicidad de la aguja.
4. Grado de soporte y estabilidad.
5. Grado de navegabilidad.
6. Grado de fricción entre los componentes del sistema.
7. Grado de resistencia al acodamiento.
8. Menor calibre de los componentes.
6. SISTEMAS DE ACCESO VENOSO CENTRAL (lotes 57 y 58). | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
La valoración técnica de cada lote de sistemas de acceso venoso central se realizará individualmente, puntuando en conjunto las características que se detallan a continuación, comunes para los dos lotes incluidos en este capítulo y las especificaciones especiales de cada lote.
a) Cualidades a valorar en sistemas de acceso venoso central (lotes 57 y 58):
1. Límite superior de flujo por segundo.
2. Límite superior de presión.
3. Grado de presión de trabajo y ruptura.
4. Grado de flexibilidad.
5. Grado de resistencia al acodamiento.
6. Menor volumen de espacio muerto.
7. Punta del catéter en forma conificada.
8. Menor perfil de catéter para determinado flujo de infusión.
9. Menor peso del portal.
10. Grado de resistencia al acodamiento.
11. Grado de navegabilidad.
12. Grado de empujabilidad.
13. Grado de radioopacidad.
14. Grado de fricción con la guía, pared vascular y tejidos.
15. Grado de luz interna
16. Medidas adicionales de longitud y calibre.
17. Grado de calidad de la conexión.
18. Perfil del portal de acceso.
19. Posibilidad de distintos tipos de material del portal de acceso.
20. Posibilidad de distintos tipos de material del catéter.
7. MATERIAL PARA EMBOLIZACIÓN (lotes 59 al 71). | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
La valoración técnica de cada lote de material para embolización se realizará individualmente, puntuando en conjunto las características que se detallan a continuación, comunes para los lotes incluídos en este capítulo y las especificaciones especiales de cada lote. Este capítulo, en función de las características exigidas, se ha subdividido en micresferas y partículas, coils y microcoils y tapón y microtaón vascular.
a) Cualidades comunes a valorar para los lotes 59 a 71:
1. Medidas adicionales de longitud y calibre.
2. Grado de navegabilidad por el interior de catéter y/o microcatéter.
3. Grado de fiabilidad de migración distal.
4. Grado de fiablilidad de mantenimiento de la oclusión o repermeabilización.
5. Ausencia de efectos secundarios.
b) Cualidades a valorar para microesferas y partículas (lotes 59-62):
1. Capacidad de agregación.
2. Grado de precisión de la calibración.
3. Cantidad de material por vial.
4. Capacidad de carga de agentes quimioterápicos en los lotes que lo exigen.
c) Cualidades a valorar para coils y microcoils (lotes 63-69):
1. Posibilidad de distintas configuraciones espaciales.
2. Presencia de filamentos trombogénicos.
3. Grado de radioopacidad.
4. Resistencia al acodamiento.
5. Número de retiradas y recolocaciones en los lotes de liberación controlada.
6. Especificidad del material en guías y microguías de empuje.
7. En los lotes de guías y microguías de empuje se valorarán los ítems del capítulo guías y microguías.
d) Cualidades a valorar para tapón y microtapón vascular (lotes 70 y 71):
1. Posibilidad de distintas configuraciones espaciales.
2. Posibilidad de distintos tipos de dispositivo (único, doble, triple…)
3. Posibilidad de liberación desde catéter y/o desde introductor vascular.
8. RECUPERACIÓN CUERPOS EXTRAÑOS (lote 72). | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
a) Cualidades a valorar para recuperación de cuerpos extraños (lote 72):
1. Grado de navegabilidad.
2. Medidas adicionales de longitud y calibre del catéter.
3. Medidas adicionales del lazo.
4. Radioopacidad del catéter y del lazo.
5. Marca distal radioopaca en el catéter.
6. Posibilidad de preformar la guía portadora.
7. Grado de fiabilidad de torsión o torque.
8. Presencia de dispositivo de torsión.
9. Presencia de dispositivo de introducción del lazo en el catéter.
10. Mantenimiento de la curva del lazo tras varios pases por el catéter.
9. FILTROS VASCULARES (lotes 73 y 74). | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
La valoración técnica de cada lote de filtros vasculares se realizará individualmente, puntuando en conjunto las características que se detallan a continuación, comunes para los dos lotes incluidos en este capítulo y las especificaciones especiales de cada lote.
a) Cualidades a valorar para filtros vasculares (lotes 73 y 74):
1. Distintas medidas del filtro.
2. Capacidad de autocentrado.
3. Grado de estabilidad del filtro tras su colocación.
4. Posibilidad de uso en megacavas.
5. Radioopacidad del filtro y dispositivo de liberación.
6. Marcas radioopacas en dispositivo de liberación.
7. Dilatador del dispositivo de liberación multiperforado para realización de cavografía.
8. Marca radioopaca en catéter-recuperador.
9. Punta del catéter-recuperador atraumática y reforzada.
10. Alta resistencia al acodamiento del dispositivo de liberación y del catéter-recuperador.
11. Grado de luz interna en catéter-recuperador.
10. ACCESORIOS (lotes 75 al 93) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
La valoración técnica de cada lote de accesorios se realizará individualmente, puntuando de forma conjunta las características que se detallan a continuación, comunes para todos los lotes incluidos en este capítulo y las especificaciones especiales de cada lote. Este capítulo, en función del tipo de accesorio y las características exigidas, se ha subdividido en conexiones, jeringas, agujas y sistemas de punción, llaves, sistemas de hemostasia y cierre percutáneo de vasos, sistema de fijación de catéteres.
a) Cualidades a valorar para conexiones (lotes 75 y 76):
1. Grado de rigidez.
2. Grado de flexibilidad.
3. Grado de resistencia al acodamiento.
4. Medidas adicionales de longitud y calibre.
b) Cualidades a valorar para jeringas (lotes 77 y 78):
1. Grado de suavidad en aspiración e infusión o inflado-desinflado.
2. Grado de ergonomía.
3. Medidas adicionales de volumen.
4. Grado de visibilidad de la escala de volumen.
5. Presencia de sistema de bloqueo.
6. Posibilidades de distintos colores.
7. Manómetro con posibilidad de mayor presión.
c) Cualidades a valorar para agujas y sistemas de punción (lotes 79 al 85):
1. Medidas adicionales de longitud y calibre.
2. Grado de suavidad entre distintos componentes de agujas y sets.
3. Transición suave entre vaina y dilatador y entre vaina y guía.
4. Grado de rigidez.
5. Grado de flexibilidad.
6. Grado de resistencia al acodamiento.
7. Grado de visibilidad de las agujas en ecografía.
8. Posibilidad de conexión con válvula y brazo lateral en sets de micropunción.
9. En intervencionismo ecoguiado referencias adicionales de profundidad en el aplicador, de tamaño de funda, de número de bandas adhesivas y de cantidad de gel ecográfico.
d) Cualidades a valorar para llaves (lotes 86 al 88):
1. Grado de rigidez de la llave.
2. Grado de seguridad del cierre.
3. Transparencia de la llave para evitar la entrada de aire.
4. Presión de trabajo superior.
5. Medidas y referencias adicionales.
6. Inclusión de torque.
7. Inclusión de dispositivo de inserción de guías.
e) Cualidades a valorar para sistemas de hemostasia y cierre percutáneo de vasos (lotes 89 al 91):
1. Las especificadas en el propio lote.
2. Medidas y referencias adicionales.
3. Número de tiras en los lotes que lo precisan.
4. Grado de transparencia del material en pulsera hemostática.
f) Cualidades a valorar para sistemas de fijación de catéteres y anclajes (lote 92 y 93):
1. Las especificadas en el propio lote.
2. Medidas adicionales.
11. Material para vertebroplastia (lotes 94 al 96) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
La valoración técnica de cada lote de material para vertebroplastia se realizará individualmente, puntuando de forma conjunta las características que se detallan a continuación junto con las especificaciones especiales de cada lote.
a) Cualidades a valorar para agujas para vertebroplastia (lote 94):
1. Medidas adicionales.
2. Biselado óptimo para dirigir la punción.
3. Grado de rapidez de conexión con lúer-lock.
4. Grado de seguridad del lúer-lock para evitar fugas.
5. Grado de suavidad en la progresión de la aguja.
6. Presencia de marcas de control de la profundidad de la punción.
b) Cualidades a valorar para inyector de cemento y conexión con la aguja (lote 95):
1. Referencias y medidas adicionales.
2. Grado de control y exactitud de la cantidad inyectada.
3. Sistema para evitar la pérdida de cemento.
4. Grado de rapidez de conexión con luer-lock.
5. Grado de seguridad del luer-lock para evitar fugas.
6. Grado de trasparencia de los materiales para control de progresión del cemento por los mismos.
c) Cualidades a valorar para cemento óseo para vertebroplastia (lote 96):
1. Cantidad total de cemento incluído.
2. Tiempo largo de fragua.
3. Grado de viscosidad.
4. Grado de visibilidad y radioopacidad.
12. Material especial para neurorradiología intervencionista (lotes 97 al 126) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
La valoración técnica de cada lote de material especial para neurorradiología intervencionista se realizará individualmente, puntuando de forma conjunta las características que se detallan a continuación junto con las especificaciones especiales de cada lote. Este capítulo se ha subdividido en los siguientes subgrupos: introductores, catéteres de acceso cerebral, microcatéteres de acceso cerebral, microguías para neurorradiología, sistemas de atrapamiento de cuerpos extraños intracerebrales y accesorios para neurorradiología.
a) Cualidades a valorar para introductores (lotes 97 al 99):
1. Grado de rigidez.
2. Grado de flexibilidad.
3. Grado de resistencia al acodamiento.
4. Grado de soporte y estabilidad.
5. Suavidad en la transición entre vaina y dilatador y entre vaina y guía.
6. Medidas adicionales de calibre y longitud.
7. Grado de hidrofilia en el lote que lo precisa.
8. Visibilidad de la marca radioopaca.
9. Inclusión de otros complementos.
b) Cualidades a valorar para catéteres de acceso cerebral (lotes 100 al 103):
1. Grado de navegabilidad.
2. Grado de rigidez.
3. Grado de empujabilidad.
4. Grado de flexibilidad.
5. Grado de resistencia al acodamiento.
6. Grado de soporte y estabilidad.
7. Suavidad en la progresión interna del microcatéter.
8. Medidas adicionales de calibre y longitud.
9. Grado de hidrofilia en el lote que lo precisa.
10. Visibilidad de la marca radioopaca.
11. Inclusión de otros complementos.
c) Cualidades a valorar para microcatéteres de acceso cerebral (lotes 104 al 111):
1. Grado de navegabilidad.
2. Grado de empujabilidad.
3. Grado de flexibilidad.
4. Grado de resistencia al acodamiento.
5. Grado de soporte y estabilidad.
6. Grado de radioopacidad del catéter y de las marcas radioopacas.
7. Compatibilidad con distintos materiales de embolización.
8. Posibilidad de extremo distal preformable.
9. Fiablidad del torque si extremo distal preformado y memoria del torque.
10. Grado de resistencia a la ruptura.
11. Presencia de microguía incorporada.
12. Grado de fricción con el catéter portador.
13. Límite superior de presión soportable.
14. Límite superior de flujo por segundo.
d) Cualidades a valorar para microguías para neurorradiología (lotes 112 al 117):
1. Grado de navegabilidad.
2. Grado de empujabilidad.
3. Grado de flexibilidad.
4. Grado de resistencia al acodamiento.
5. Grado de soporte y estabilidad.
6. Grado de rigidez
7. Diferentes configuraciones del extremo distal.
8. Suavidad en la transición entre el extremo distal floppy y el cuerpo de la guía.
9. Grado de fricción con el catéter o microcatéter.
10. Grado de radiopacidad.
11. Grado, capacidad y fiabilidad del torque de guía.
12. Posibilidad de extremo distal preformable.
13. Medidas adicionales de longitud y calibre.
14. Grado de hidrofilia en los lotes que lo precisan.
15. Grado de memoria del extremo distal.
e) Cualidades a valorar para sistemas de atrapamiento de cuerpos extraños intracerebrales (lotes 118 y 119):
1. Grado de navegabilidad.
2. Medidas adicionales de longitud y calibre del microlazo.
3. Medidas adicionales de apertura del microlazo.
4. Radioopacidad del lazo.
5. Posibilidad de preformar la microguía portadora.
6. Grado de fiabilidad de torsión o torque.
7. Presencia de dispositivo de torsión.
8. Presencia de dispositivo de introducción del microlazo en el microcatéter.
9. Mantenimiento de la curva del lazo tras varios pases por el microcatéter.
f) Cualidades a valorar para accesorios (jeringas) (lotes 120 y 121):
1. Grado de suavidad en aspiración e infusión o inflado-desinflado.
2. Grado de ergonomía.
3. Presencia de sistema de bloqueo.
4. Presencia de avisador-click en cada pulso.
5. Grado de visualización de la escala de volumen.
6. Medidas adicionales de volumen.
7. Posibilidades de distintos colores.
g) Cualidades a valorar para accesorios (depósito bomba de aspiración) (lote 122):
1. Las características especificadas en este lote.
2. Grado de visualización del contenido del depósito
3. Grado de visualización de la escala de volumen.
h) Cualidades a valorar para accesorios (llaves en y) (lotes 123 al 125):
1. Grado de rigidez de la llave.
2. Grado de seguridad del cierre.
3. Transparencia de la llave para evitar la entrada de aire.
4. Posibilidad de uso con microguías de calibre inferior a 0.014”
5. Posibilidad de uso con catéteres de calibre superior a 9f.
6. Medidas y referencias adicionales.
7. Inclusión de torque.
8. Inclusión de dispositivo de inserción de guías.
i) Cualidades a valorar para accesorios (dispositivo de torsión) (lote 126):
1. Grado de ergonomía.
2. Posibilidad de uso con microguías de calibre inferior a 0.010”.
3. Facilidad en la colocación y liberación de la microguía en el dispositivo.
13. Material especial para intervencionismo general (lotes 127 y 128) | Cumple: Sí/No | Justificación de cumplimiento | Referencia a la página de su manual de usuario, oferta o, ficha técnica de fabricante, en la que se acredita el cumplimiento
La valoración técnica de cada lote de material especial para intervencionismo general se realizará individualmente, puntuando de forma conjunta las características que se detallan a continuación junto con las especificaciones especiales de cada lote.
a) Cualidades a valorar para sistema de acceso cerebral distal con balón (lote 127):
1. Grado de navegabilidad.
2. Grado de empujabilidad.
3. Grado de flexibilidad.
4. Grado de resistencia al acodamiento.
5. Grado de soporte y estabilidad.
6. Grado de radioopacidad del catéter y de las marcas radioopacas.
7. Compatibilidad con distintos materiales de aspiración y embolización.
8. Rapidez inflado-desinflado del balón.
9. Grado de resistencia a la ruptura del balón.
10. Grado de fricción con el introductor y microcatéter.
b) Cualidades a valorar para sistema de trombectomía aspirativa de grandes vasos (lote 128):
1. Grado de navegabilidad.
2. Grado de empujabilidad.
3. Grado de flexibilidad.
4. Grado de resistencia al acodamiento.
5. Grado de soporte y estabilidad.
6. Frecuencia de oclusión del catéter durante su utilización.
7. Grado de radioopacidad del catéter, de las marcas radioopacas y del separador.
8. Compatibilidad con distintos materiales de aspiración.
9. Grado de fricción con el introductor.
10. Volumen de sangre aspirada.